项目一：水处理系统

- 一、技术参数

- 1 、原水要求：水质为城市自来水， 符合 GB5749 相关技术参数标准 。进水量＞1T/H，水压＞0.2Mpa

- 2、电源：380V、50HZ、5KW

- 3、产水水质符合： WS507-2016内镜清洗消毒技术规范中的纯水标准（最新标准）。水质要求为纯化水， 并保证细菌总数≤10cfu/100ml

4、内毒素、细菌清除率99.9%,溶解盐清除率≥99%,自来水回收率≥60%

5、二级纯水产水量: ≥1000L/H  (25℃)

6、纯水供水恒定压力范围：0.15～0.3Mpa

7、工艺需具备：预处理+RO双级反渗透+灭菌装置. 生产纯化水所使用的滤膜孔径应≤0.2微米,并定期负责更换活性炭、反渗膜及滤芯。

- 二、  性能要求

1、 全中文系统操作界面，电导度等参数中心面板显示，设备全自动操作支持7*24小时运行。并可按照使用者的要求设定工作时间

2 、系统配备平衡系统及保护功能，设备能在无水低水压、电源低压、过压保护；水泵过载、断相等情况下自动保护

3、电脑自动控制及智能触屏控制，具有一键式化学消毒功能，管路的冲洗及系统的消毒可自行设定参数，全自动消毒。设备运行后具有定时冲洗及软化再生等保护功能。采用无菌纯水箱，内置紫外线杀菌装置

- 4、整机性能自我诊断及报警：系统应有声光报警功能，中文提示故障原因，报警状态等信息，方便诊断，同时还应有完善的压力，流量，电源及电导超标报警功能 。

三、 配置需符合医用纯水设备配置标准，耗材及易损件分别报价。

项目二：宫腔检查镜：连续灌流宫腔检查镜及手术器械（1套）

一、宫腔镜技术要求

*1、 30度新型不失真超广角镜高温高压消毒，直径4mm；

*2、镜头采用国际标准卡口，能够适配任何标准接口的冷光源和摄像系统；

3、内窥镜体采用双层金属外鞘，镜体与内部水晶体连接采用特殊UV材料，耐高温、高压消毒（134度，2.3大气压）；

*4、内窥镜为采用水晶蓝宝石柱状透镜光学系统，镜头采用环行光源，发光点均匀分布在镜头四周，只需极少光亮就能清晰成像。

二、配置清单

1、30°4mm 宫腔检查镜    1根

2、21Fr.连续冲洗宫腔镜外鞘   1个

3、连续冲洗宫腔镜内鞘，工作通道7Fr   1个

4、鞘芯   1个

5、软性异物抓钳，7Fr.,工作长度410mm   1把

要求：以上所有产品均为原装进口，与医院原有狼牌主机兼容，同时与医院原有狼牌镜子、器械和配件互相匹配。

项目三：双极电切镜：双极等离子电切镜及手术器械（1套）

一、双极等离子电切镜技术要求

*1、12度、直径4mm新型不失真超广角镜，工作长度307mm，可浸泡，可高温高压，可气熏消毒；

2、镜头采用国际标准卡口，能够适配任何标准接口的冷光源和摄像系统；

3、内窥镜体采用双层金属外鞘，镜体与内部水晶体连接采用特殊UV材料，耐高温、高压消毒（134度，2.3大气压）；

4、内窥镜为采用水晶蓝宝石柱状透镜光学系统，镜头采用环行光源，发光点均匀分布在镜头四周，只需极少光亮就能清晰成像。

二、配置清单：

1、4mm  12度电切镜一根

2、导光束一根

3、双极被动式工作手件一把

4、25.5Fr连续冲洗外鞘一根

5、25.5Fr连续冲洗内鞘一根

6、闭孔器一根

7、双极电切环一根

8、双极导线一根

要求：以上所有产品均为原装进口，与医院原有狼牌主机兼容、同时与医院原有狼牌镜子、器械和配件互相匹配 。