十二导联心电图机参数
1．输入电路：

1.1心电输入：12导联同步采集，10电极

1.2输入保护：标配导联线内附除颤保护电路
1.3采样率：8000 Hz
1.4耐极化电压：≥±500mV
1.5共模抑制比：≥100dB
1.6频率响应：0.05Hz-150Hz（-3 dB）
1.7滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波
1.8增益/灵敏度选择：1.25，2.5，5，10，20mm/mV，手动或自动
2.显示和记录
*2.1显示方式：彩色液晶显示
*2.2显示导联数：同屏12导联
2.3记录器：内置高分辨率热线阵打印。
2.4记录道数：12道
2.5走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/s
2.6操作模式：可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，自动记录波形10-24秒可调
3.其他
3.1自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值
*3.2自动分析结果：5大类200种以上分析结论支持，分析结果支持中文或英文切换
*3.3其它输出接口：可支持与网络进行连接
3.4存储和传输：内置至少50份心电图，可扩展支持
3.5输入键：键位支持直接输入患者ID号
3.6心律失常检测：具备心律失常检测并自动延长记录的功能
*3.7安全性：电击防护类型: I类CF型。
3.8直流：长效可充电电池，充满电可连续工作30分钟以上

*需原装进口十二导联心电图机，提供进字号注册证。