## 电外科手术器械绝缘检测仪技术参数

| 序号 | 项目 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 总体描述 |  |  |
| 1.1 | 品名 | 电外科手术器械绝缘检测仪 |
| 1.2 | 用途 | 能够对带电源手术器械进行绝缘检测 |
| 2 主机部分 |  |  |
| 2.1 | 数量 | 1台 |
| 2.2 | 适用器械 | 带电手术器械 |
| *2.3 | 测试电压 | 无档式电压调节，调节电压应≥4500V |
| *2.4 | 最小调节单位 | 0.1KV |
| *2.5 | 输出电流 | ＜0.1mA(探测器末端) |
| 2.6 | 报警提示方式 | 报警方式：声光两种报警方式 |
| *2.7 | 检测方式 | 手持主机式检测，检测不同器械只需要更换不同探测器 |
| *2.8 | 电池 | 便携式充电锂电池，电量降低时有低电量显示，工作续航时间≥15小时 |
| *2.9 | LCD屏幕 | LCD显示屏显示机器工作电压 |
| 2.10 | 工作模式 | 恒定电流，高阻抗，形成导通回路 |
| 2.11 | 外壳 | 高强度防摔一体工程保护盒 |
| *2.12 | 符合标准 | 具有CE,ISO认证有效性检测报告 |
| *2.13 | 安全 | 当连接带电器械形成回路后，漏电点不会对人体造成触电感 |
| 2.14 | 重量 | 请说明重量和安装尺寸 |
| 3 附件部分 |  |  |
| 3.1 | 选配附件 | 厂家必须配备以下附件： 1.220V电源适配器 2.接地线夹 3.探测刷 4.探测环 5.检测站 6.三孔探测器 |
| 4 | 其他 |  |
| 4.1 | 产地 | 进口 |
| 4.2 | 进口单 | 提供产品报关单 |
| 4.3 | 售后服务承诺 | 主机保修期12个月，维护保养每年一次，终身维修服务； 保修期内因质量问题造成设备不能使用的无条件更换新品； 接到用户保修电话后12小时内立即响应； 现场安装和操作培训 |