振动式物理治疗仪（带蓄电 标配）

技术参数：

1、输出频率控制：10-60Hz（600转/分-3600转/分）连续可调，高亮电子数码显示

2、时间控制：1-60分钟,连续可调，高亮电子数码显示

3、振动幅度：≤5mm+0.6mm（具有医疗器械检测报告）

4、储电功能：内置可充电长寿命大容量锂电池，不插电工作可达8小时以上，有效提供工作效率；

5、叩击换向器仅（用于1-4号叩击头）

①带可调角度叩击换向器，叩击头可进行180度调整，方便不同位置使用

②90度固定角度叩击头

6、动力管：长度2米，采用柔性氮化钛合金、柔性传递轴和减震弹簧，运行噪音低，使用寿命长

7、主机尺寸：（长*宽*高）505mm*260mm*146mm

- 整机尺寸：（长*宽*高）505mm*260mm*1060mm

9、整机质量：体积小巧，主机质量≤12kg，移动治疗使用方便

10、标准叩击头	：

1号叩击头（ф130,滑面硅橡胶叩击头）：增强型，强力治疗使用

2号叩击头（ф90，聚氨酯海绵面叩击头）：标准型，普通治疗或护理使用

3号叩击头（ф68，聚氨酯海绵面叩击头）：柔和型，特殊治疗或护理使用

4号叩击头（羊角形，聚氨酯海绵面叩击头）：特定型，肋、肩等部位治疗或护理使用

11、三种智能工作程序：

程序1：变频范围15-25Hz，适合体质较弱或需重点护理病人，初次治疗可选择

程序2：变频范围25-35Hz，适合体质较好或需进行治疗病人

程序3：变频范围30-45Hz，适合体质强壮病人

- 可选配	小型叩击头（4种）：

- 1号叩击头（小叩手，ф47.5，聚氨酯海绵面叩击头，柔和型）：儿童专用

2号叩击头（小Q，半球型，滑面硅橡胶叩击头，舒适型）：适用于低龄儿童

3号叩击头（大Q，半球型，滑面硅橡胶叩击头，柔和型）：适用于低龄儿童

4号叩击头(小型羊角头,聚氨酯海绵面叩击头，儿童特定型）：适用于肋、肩等部位治疗或护理

三种智能工作程序

程序1：变频范围10-15Hz

程序2：变频范围15-20Hz

程序3：变频范围15-30Hz

13、电机：采用高效率无刷免维护电机，低噪声，保用10年

14、其它：整机采用防电磁干扰装置