- 环保监测设备采购及安装需求

一、环保在线监测等设备采购及安装清单

| 序号 | 名 称 | 符合标准 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质自动分析仪（氨氮） | HJ/T378、HJ/T101及HJ/T372号标准 | 2套 | 含安装 |
| 2 | 水质自动分析仪（COD） | HJ/T378、HJ377及 HJ/T372号标准 | 1套 | 含安装 |
| 3 | 设备调试、试运行及质保 |  | 1套 |  |

二、技术参数及要求

（一）水质自动分析仪（氨氮）

1、测量方法：氨气敏电极法或纳氏比色法

2、测试量程：（0-4）、（0-15）、（0-50）、（0-300）mg/L 四挡量程自动切换

3、检测下限：0.05mg/L

4、分辨率：＜0.02mg/L

5、准确度：标准溶液＜10% 水样＜15%

6、重现度：＜3%

7、无故障运行时间：≥1000h/次

8、量程漂移：±5% F.S

9、做样间隔：时间间隔（任意时间段设定）和24H整点测量模式

10、校正间隔：手动进行或按选定间隔和时间自动进行（1-7天）

11、清洗间隔：手动进行或按选定间隔和时间自动进行（1-7天）

12、保养间隔：可自行设定保养周期及每次保养时长

13、人机界面：TFT真彩色高清触摸屏

14、打  印：  预留打印机接口

15、数据存储：不低于2万条历史数据，断电数据不丢失

16、数据查询：支持查询历史数据、历史数据趋势图、历史报警记录、历史校正参数功能

17、通信接口：1路RS232数字接口或RS485；支持MODBUS通信协议或自定义协议；1路模拟量4～20mA（20mA对应值可调）

18、电  源：AC220V±20%，50HZ±1%

（二）水质自动分析仪（COD）

1、测量方法：重铬酸钾高温消解，比色测定（国家标准GB11914-89）

2、测试量程：（0-200）、（0-1000）、（0-2000）、（0-5000）mg/L 四挡量程可选

3、最大测试量程：0-40000mg/L（自动稀释后）

4、抗氯离子干扰：最大5000mg/L

5、检测下限：8mg/L

6、分辨率：＜1mg/L

7、准确度：标准溶液＜5% 水样＜10%

8、重现度：＜3%

9、消解温度：可设定

10、消解时间：可设定

11、无故障运行时间：≥1000h/次

12、量程漂移：±3% F.S

13、做样间隔：时间间隔（任意时间段设定）和24H整点测量模式

14、校正间隔：手动进行或按选定间隔和时间自动进行（1-7天）

15、清洗间隔：手动进行或按选定间隔和时间自动进行（1-7天）

16、保养间隔：可自行设定保养周期及每次保养时长

17、人机界面：TFT真彩色高清触摸屏

18、打  印：  预留打印机接口

19、数据存储：不低于2万条历史数据，断电数据不丢失

20、数据查询：支持查询历史数据、历史数据趋势图、历史报警记录、历史校正参数功能

21、通信接口：1路RS232数字接口或RS485，支持MODBUS通信协议或自定义协议；1路模拟量4～20mA（20mA对应值可调）

22、电  源：AC220V±20%，50HZ±1%

三、设备调试、运行及验收

1、完成设备调试、试运行，依调试及试运行记录为准；

2、所投设备必须满足省环保厅关于重点污染源自动监控设备“安装、联网、运维”三个全覆盖实施方案（皖环函（2018）1369号文件）中设备相关技术参数要求及验收标准；

3、设备质保1年；

四、报价

报价含设备、安装、联网、人工、运输、税费等所有费用