六安市第二人民医院精神病区数字式十二道心电图机招标参数

一、工作条件：

1.1 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%~80%的环境下正常工作

1.2  产品的电源插头符合中国标准，无需适配器

二、 ECG输入

2.1   ECG输入通道：标准12导联心电波形同步采集

2.2  导联选择：手动/自动可选,支持国际Cabrera 导联体系

*2.3   输入阻抗：≥100M Ω（10Hz）（提供检验报告或注册证证明）

*2.4   频率响应：0.01Hz ~ 300Hz （+0.4dB~-3.0dB）（提供检验报告或注册证证明）

2.5   定标电压：1mV±2%

*2.6  耐极化电压：±900mV（±5%）   （提供检验报告或注册证证明）

2.7   内部噪声：≤12.5µVp-p

2.8   时间常数：≥3.2s(0,+20%)

*2.9  共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭）（提供检验报告或注册证证明）

2.10  输入电流：≤0.01µA

2.11  除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

2.12  导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

2.13  中文输入及中文操作提示和中文报告语言

三、波形处理：

3.1 A/D转换：24bit

3.2  采样率：16000Hz，每导联；（提供检验报告或注册证证明）

*3.3  灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）；（提供检验报告或注册证证明）

*3.4  抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能；（提供检验报告或注册证证明）

3.5  自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR间期分析功能

3.6  自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

四、存储器

*4.1 设备内置存储器，存储病历800例

4.2  数据可通过USB口导入导出

4.3  支持外接U盘扩展存储空间

五、 显示器：

  - 8英寸彩色高清液晶触摸显示屏；分辨率：800*600

5.2  显示信息：同屏显示12导同步心电波形

5.3  显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、患者信息等

5.4  支持屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断

5.5  可显示导联连接指导图，方便护士及实习医生使用。

六、记录器：

6.1  热敏式点阵打印机

6.2  走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s ±3%

6.3  记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1

6.4  记录纸规格：支持卷纸和折叠纸两种规格，210mm或215mm

6.5  打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印

6.6  记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等

*6.7 可直接外接USB打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告

6.8  可设置打印报告测量信息显示自由配置功能

*6.9 具备在无网格纸上打印网格功能

七、外部输入接口：

7.1   RS232端口，USB接口，网络接口,外部输入输出接口

*7.2  可以直接输出DAT \FDA-XML\SCP\PDF\DICOM格式标准协议，满足医院日后联网需求（DAT、PDF及选配文件格式SCP/FDA-XML/DICOM）

*7.4  支持内置wifi（选配）

八、机器功能

*8.1 手动、自动、节律、R-R、心电向量（选配），多种工作模式可供选择

8.2  病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息

8.3  具有心律失常延长打印功能

8.4  具有预约下载功能，可以和心电数据管理软件/心电网络连接，直接将病人预约下载到心电图机上，减少医生工作量

8.5  支持一维码，二维码条码扫描仪，支持社保卡阅读器和身份证阅读器，可对病人信息进行快速输入，减少医生工作

*8.6 具有导联脱落指示，具有信号检测功能，对于信号质量不佳的导联做出指示，保证波形采集的质量

九、便携：外部隐藏式提手，方便机器移动

十、电源：交直流两用　自动转换

10.1 交流电源：交流 100V~240V 50/60Hz

*10.2 直流电源：内置可充电锂离子电池（配置额定容量为 5000mAh 时），充足后可正常工作时间不小于5小时

十一、产品认证：

*11.1通过CE认证和FDA注册，通过UL认证，取得CMD医疗器械产品认证证书（提供复印件）

11.2公司需要通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境质量认证