封口机参数值

预算：3万元

| 序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 品名 | 封口机 |  |
| 1.2 | 用途 | 对高、低温纸塑保装的灭菌包进行封口，并打印相关信息。 |  |
| 1.3 | 主要要求 | 1. 符合《YY0466-2003 医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》的特殊字符打印功能，可满足卫生部要求的灭菌日期、失效日期、灭菌批次、等各种打印功能； 2.封口指标符合标准《YY/T 0698.5-2009》的要求，封口宽度 12MM； 3.符合《BS EN ISO 11607:2006》和《YY/T 0698-2009》中对封口机的要求。 4.根据 ISO11607-2 对封口质量的规定，需要使用测试卡对封口机进行安装鉴定（IQ）。)安装验证是指在封口机安装完成投入使用之前对其封口性能进行的验证。 5.封口质量与封口温度、封口压力或封口速度有关，这些参数都要根据需封压的材料进行调整，使其满足封口质量的需要。 6.如果温度、压力等参数有偏离，可以在使用的测试卡测试区上有醒目显示。根据 ISO11607-2 的规定检测目的必须保证封口线满足以下要求： - 连续的密封宽度及完整的密封； - 无通道或开封； - 无穿孔或撕开； - 无材料分层或分离。 - 在进行低温和高温测试卡的检测后应再使用封口强度测试仪进行封口强度的检测，该检测将确定灭菌过程前和灭菌过程后纸塑袋密封结合处的粘合强度是否符合规范规定的要求。 - 维保期两年。 - 每年免费对进行设备年检。 - 设备维修8小时内应答，24小时内维修。 |  |
| 2.1 | 数量 | 1台 |  |
| *2.2 | 适用范围 | 适用于所有高、低温纸塑包装的封包要求。 |  |
| 2.3 | 封口速度： | 10±0.5 m/min |  |
| 2.4 | 封口留边： | 0～35 mm 可调封 |  |
| 2.5 | 合线宽度： | ＞12mm |  |
| 2.6 | 工作温度： | 60～220℃可调 |  |
| 2.7 | 控温精度： | ≤1%,升温快到180℃＜60秒 |  |
| 2.8 | 打印方式： | 针式打印 |  |
| 2.9 | 工作环境： | 10～40℃ |  |
| 2.10 | 交流电源： | 220V±10% 50Hz |  |
| 2.11 | 功 率： | 500W |  |
| 2.12 | 最大电流： | 3.2A |  |
| 2.13 | 保 险 丝： | 5Ax2 |  |
| 2.14 | 外形尺寸 | 560×260×220（长×宽×高）mm(不含导向板) |  |
| 2.15 |  | 彩色液晶显示屏，触屏式设计 |  |
| 2.16 |  | 打印内容标识齐全、准确，有报告提醒功能 |  |
| 3.1 | 存储环境 |  |  |
| 3.2 | 温 度： | 0～55℃； |  |
| 3.3 | 湿 度： | 大气≤90%（R.H）； |  |
| 3.4 | 压力： | 50KP-160KP |  |