手术无影灯参数

1、全封闭流线型的灯头设计，符合空气动力学的设计原理，灯头中部镂空设计利于层流气体流通（需提供实物图片）

2、采用进口医用级LED 冷光源，光谱中没有紫外线和红外线，既没有热量也没有辐射，医生头部和伤口区域几乎要无温

3、灯头直径≥500mm，灯珠数量≥20 个（提供实物图片）

4、控制面板上配有腔镜、正常、深腔、浅表四种一键控制模式，需满足医生对不同手术照明的需求（提供实物图片）

5、底座四轮支撑，底座底面增加钢板增加配重，采用先进可刹车脚轮，从而实现移动轻巧，能够方便固定在任何位置

6、配置轻巧的平衡臂旋转臂悬挂系统。360 度的全方位设计。要满足手术中不同高度和角度的需要

7、灯壳外罩材质要宜于散热，且表面需采用环保粉沫喷塑处理，粉沫需通过检测（提供专业检测机构出具的检测报告）

8、电子调节光斑直径（非手动机械式调节）

9、照度需多档调节

10、最大照度≥120000Lux

11、灯泡使用寿命≥50000 小时

12、光斑直径：150-350mm

13、显色指数：≥90

14、照明深度：≥1200mm

15、中置消毒手柄材料需耐受高温高压蒸汽灭菌（提供权威机构证明材料）

16、灯盘面采用透明、高硬度材料，透明度佳，易擦洗，耐酸碱腐蚀

17、LED 手术无影灯需通过认证

LED头灯参数要求

1.充电器额定电压：AC90~240V 50Hz~60Hz
2.输入功率：≤10VA
3. 色 温：5000±500K
4. 照 度：≥30000Lux
5.显色指数：>90%
6. 灯泡寿命不低于50000h
7.充电时间不超过5h
8. 供电时间＞4h
9.头负重量＜350g
10. 净 重＜500g
11.包装： 配头灯盒
电池参数：
1.电池容量：2200mA
2.标称电压：3.7V
3.充电限制电压：4.2V