低速离心机参数

1.微电脑控制、LDD液晶显示；

2.交流变频电机驱动，运行宁静清洁；

3.提供8种以上升、降速率选择模式；9种以上工作模式选择，可自由编程、调用；

4.转速/离心力可相互设定、双屏同步显示；

5.具有定速计时功能；

★5.双重门盖门锁系统，保证运行安全；

★6.自动平衡，不平衡保护，出错或不平衡时，自动报警，离心偏重容忍度≥30克；

7.运行中可随时更改参数，无需停机；

★8.配有自动脱帽装置，整机采用内腔下排风设计，温升低，噪音小；

★9.最高转速:≥4200rpm；

★10.最大相对离心力：≥3387×g；

11.转速精度：±10rpm；

12.噪音：≤56dB；

13.定时范围5小时以上；

★15.自动脱帽适配器：真空采血管×96支，配有脱帽器；

★16.立式、落地样式；

- 外型尺寸: (600～750)×(580～800)×(850～900)（深×宽×高）mm(立式)。

15.整机质保3年。