顶式LED手术无影灯

1.照射方式：采用计算机辅助模块、LED多光源聚焦CAD/CAM光学重影技术。

2.灯头样式：圆形—灯头≥700mm

3.输入电压：220V±10%  50/60HZ

*4.中心区域光照度：灯头≥40000Lux  ≤180000Lux，可0--100档无极调光

*5.手术灯色温：3700---5000k，并可进行色温0--100档无极调节。

6.患者伤区温升：≤1℃，优于国际标准，杜绝手术区域内水分蒸发的危险

7.光斑直径：160—280mm，调节方式为消毒手柄旋转调节，方便、灵活。

*8.照射深度：≥1200mm

- 灯盘回转半径：≥2000 mm

*10.采用进口LED灯组（需提供进口报关清单），单颗灯组功率：3.2V/1W，灯组平均使用寿命≥80000小时。

11.控制面板：微电脑数字控制，亮度、色温调节均采用液晶显示按键式操作，满足医护人员对不同手术的照明需求

12.术者头部温升：≤1°

*13.光电路采用CPU控制，光区亮度及色温调节时均匀递增或递减，并具有亮度记忆功能。

14配有可卸式手柄外套，可在135℃高温下消毒

*15.灯臂采用优质进口定位弹簧（可提供报关清单），结构轻巧、便于操作、定位精准，多维结构，可360°任意旋转。

16.显色指数85--98（可调）

17.安装范围：2750mm--3100mm

*18灯头体罩壳为优质铝板液压成型，旋转臂采用优质八棱无缝钢管技术一次成型，外型美观，旋转更加灵活方便。其它部分采用优质钢材，表面采用粉末喷涂。塑料外壳全部采用ABS工程塑料制作，无毒无味。

19质量保证：GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008;YY/T0287-2003 idt ISO 13485：2003;14001环境管理体系认证；欧共体CE产品质量认证

配 置 清 单

1、灯头、调光系统                             1套

2、旋转臂                                     1套

3、平衡臂                                     1套

4、开关电源                                   1只

5、消毒手柄                                   2件

6、内六角扳手                                 1个

7、安装固定螺栓                               1套

8、护罩底托                                   1件

9、大护罩                                     1套

10、固定座                                    1件

11、圆盖（Ø100）                              1件

12、合格证                                    1份

13、使用说明书                                1份