- 污水处理自动分析仪（PH）、超声波明渠流量计、余氯检测仪等设备采购及安装需求

一、污水处理站所需设备采购清单

| 序号 | 内容 | 符合标准 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动分析仪（PH） | HJ/T378、HJ/T96、HJ/T372号标准 | 2套 | 含安装 |
| 2 | 超声波明渠流量计 | HJ/T15号标准 | 2套 | 含安装 |
| 3 | 余氯检测仪 | 使用含氯消毒剂 | 2套 | 含安装 |

二、技术参数及服务要求

（一）自动分析仪（PH）

1、测量范围：0.00-14.00PH；-1999～1999mV（ORP），0～100.0℃

- 2、分辨率：0.01PH；1mV；0.1℃

- 3、精度：±0.02PH；±1mV；±0.3℃

- 4、稳定性：≤0.01pH/24h

- 5、自动识别pH缓冲溶液，自动三点校准功能

- 6、PH标准液：6.86/4.00/9.18  7.00/4.00/10.01

- 7、温度补偿：0～99.9℃

- 8、PH校正范围：零点±1.45PH；斜率±30%

- 9、控制接口：上下限双路继电器控制输出

- 10、信号隔离输出：4-20mA隔离保护输出，可迁移，可反向，可选择有源/无源

- 11、继电器：继电器负载10A 220V

- 12、输入阻抗：≥1*1012Ω

- 13、输出负载：负载＜500Ω（0-10mA），负载＜750Ω（4-20mA）

- 14、电压：220VAC±10%、50/60Hz

（二）超声波明渠流量计

1、发射角：8°~12°，发射角的大小与测距能力成正比

2、量  程：可以在所标量程范围内任意选择

3、精  度：0.25%,  0.5%

4、盲  区：0.25~0.9m，盲区大小与测距能力成正比，盲区固有

5、流量不确定度：与巴歇尔槽配用

6、测量介质：污水

7、测距精度：＜0.5%（校正棒温度补偿式）

8、超声波测距范围：0.25（盲区）-0.45m （校正棒温度补偿式）

9、水位分辨率：1毫米

10、信号输出：4-20mA

11、流量范围：0-10m³/h

12、防护等级：IP65，IP66，IP67，IP68

13、显示方式：6位LED或16位LCD×2

14、脉 冲 率：每秒2次

15、议表数据存储量：

（1）每月、每日、每小时记录；仅记录流量＞2年，附加其他仪表4路＞4个月；

（2）每分钟记录：仅记录流量＞8小时，附加其他仪表4路＞4小时

- （三）余氯检测仪

- 1、测量范围：余氯: 0～20.00mg/L 分辨率0.01mg/L；温 度: 0～99.9℃ 分辨率0.1℃
    2、精度：余氯±2%或± 0.035mg/L取较大者 ；温度±0.5℃（0～60.0℃）
    3、样品温度： 0～60.0℃，0.6MPa
    4、最低检测限： 0.01mg/L
    5、电子单元重复性误差：余氯±0.02mg/L
    6、稳定性：余氯±0.02（mg/L）/24h 
    7、电流隔离输出：0～10mA（负载Ω）, 4～20 mA（负载Ω）
    8、输出电流误差：≤±1%FS
    9、数据存储数量：1个月（1点/5分钟）
    10、高低报警继电器：AC220V，7A；迟滞量0～5.00mg/L任意调节
    11、电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz

- 12、防护等级：IP65

- 13、仪表正常工作条件：环境温度：0～60℃；相对湿度：≤90%

三、设备调试、运行及验收

1、完成设备调试、试运行并提供调试及试运行记录；

2、设备质保不少于1年；

3、完成验收材料收集、整理；

4、联网传输、评审等按照六安市环保局最新联网、验收标准执行；

5、保证通过安徽环境保护厅关于重点污染源自动监控设备“安装、联网、运维”三个全覆盖实施方案（皖环函（2018）1369号文件）中设备相关技术要求及验收标准。

四、报价及付款

1、报价含设备、安装、联网、人工、运输、税费等所有费用。

2、设备安装、调试及试运行完成并经环保部门按照“三个全覆盖”实施方案中相关技术要求及验收标准验收合格后。甲方收到正式完税发票30个工作日内支付该项目款的95%，余款5%作为质保金，在保修期满后一次性无息付清。