大功率全数字电脑编程耳背式助听器

*1、≥14个独立调节通道和频段数一致

2、双麦克风自动适应技术

3、聆听程序设置≥4个

4、全自动程序智能切换

*5、自适应噪音抑制

6、助听器数据分析系统

*7、饱和声压级≥130dBSPL（IEC118-7 2cc耦合腔）

*8、满档声增益≥65dB

9、频率范围：至少在200-6000Hz之间

*10、总谐波失真≤2.0%

*11、等效输入噪声≤16dB

12、电感灵敏度≥100dB

13、电流量≤1.7mA

14、低电压提示

*15、兼容FM系统

16、具有防尘、防水、防震功能

- *17、支持无线通讯系统、能与电视/脑、电话、连接无线畅通。能搭建会议系统、多媒体教学系统（1套无线通讯系统能同时与不少于10台助听器的无线连接）

18、双耳智能融合系统

19、具有内置测听系统

20、无线编程功能