六分钟步行试验工具包

六分钟步行测试是徒手心肺功能评估工具，工具包里含有6分钟步行试验评估系统及配套组件、肺活量计、动态心电监测贴、脉搏血氧仪等，是临床推广6分钟步行试验的整体解决方案。

- 6分钟步行试验评估系统及配套组件

- 根据《ATS Statement Guidelines for the Six-Minute Walk Test》标准指南而研发的6分钟步行试验测试系统，通过受试者6分钟内可步行最大距离来评估患者心肺功能；能过移动端进行6分钟测试，通过云端系统管理测试数据。

- 6分钟记录：通过计时进行测试，可完整记录病人6分钟试验过程中的血氧饱和度、心率等指标，并在移动端实时同步显示监测数据；

- 上传报告：测试结果可自动上传到康复管理系统，生成报告文件；

- 智能结果提示，根据患者运动情况自动开具运动处方建议，可打印评估测试报告；

- 支持多个重要的评估检测设备数据传输，包括：肺活量计、脉搏血氧仪、动态心电监测贴、多参数检测仪等；

- 支持云端数据管理，在线管理多个患者数据；

- 系统数据结构化，可导出EXCEL,便于科研统计；

- 标准化操作视频、智能语音提示；

- 软件免费升级；

- 著名品牌8’寸移动平板；

- 可选配打印机；

- 场地物料：；

  - 路标：用于试验过程中步行测试走道终点提示

  - 指示牌：试验场地使用提示牌；

  - Borg气促评分表、borg劳累评分表：评估受试者主观气促、劳累程度。

- 肺活量计

- 环境条件

贮存环境条件

a）环境温度范围：-40℃～+60℃

b）相对湿度范围：5%～95%

c）大气压力范围：500hPa～1060hPa

工作环境条件

a） 温度：+10℃～+40℃

b） 湿度：≤80％

c） 大气压力：700hPa～l060hPa

- 测量原理

测试者首先深吸气，吸满后用嘴含住肺活量计的吹嘴，用力呼气，此时直接呼出的气体通过涡轮部分转化旋转气流，并推动叶片旋转。肺活量计内的红外线发射管和接收管对准叶片部分，当叶片转动时，接收管接收到的光线会因为叶片的角度不同，而强度不同，从而在接收管形成同比例的变化信号，再经过放大整形电路处理形成单片机可识别信号，经单片机处理

后形成测量的各个参数，由显示屏显示出来。

- 技术特性

3.1 主要性能

◆测量用力肺活量 FVC大小；

◆测量用力呼气1秒量FEV1及其与用力肺活量的比值并通过比率判断测试者状况；

◆测量峰值流速PEF、25%、75%肺活量时的用力呼气流速FEF25、FEF75和从25％肺活量到 75％肺活量之间的平均呼气流速 FEF2575；

◆流速—容量图,容量—时间图显示；

◆TFT液晶显示屏显示；

◆锂电池供电，可充电；电池电量状态指示；

◆无操作1分钟自动关机；

◆具有数据存储功能；

◆设备可连接6分钟步行测试系统，实现测试数据即时同步传输至测试系统后台及6分钟测试终端。

3.2 主要参数

- 容量范围：10升

- 流量范围：2升/秒~16升/秒

- 容量准确性：±3％或50毫升（取最大值）

- 流量准确性：±5％或200 毫升/秒（取最大值）

- 电磁兼容性：一组B 类

- 根据MDD 93/42指令，该医疗设备类别为：Ⅱa

- 防电击类型：内部电源供电设备

- 防电击程度：BF型应用部分

- 防进液程度：IPX0

- 动态心电监测贴

- 动态输入范围：±10mV峰谷值

- 耐极化电压：±300mV

- 灵敏度误差：±3%

- 频率响应：0.67Hz~40Hz，-3- dB ~+1dB

- 共模抑制比：80dB

- 最小检测信号：30µU

- 噪声电平：50µU

- 连续运行时间：>24hrs

- 计时准确性：24hrs±30s

- ◆设备可连接6分钟步行测试系统，实现测试数据即时同步传输至测试系统后台及6分钟测试终端

- 脉搏血氧仪

- 产品特点

1.1 简捷轻巧，佩戴手腕上；

1.2 开机自动测量SpO2、脉率（PR）和血流灌注指数PI值；

1.3 彩色OLED显示数据

1.4 配有3.7V锂电池，可充电，并有电池电量指示

1.5 连续超过10秒种无信号时，自动关机

1.6 *设备可连接6分钟步行测试系统，实现测试数据即时同步传输至测试系统后台及6分钟测试终端

- 参数规格

2.1血氧饱和度（SpO2

测量范围：35~100%

测量分辨率：1%

测量准确度：80%~100%误差±2%；70%~79%误差±3%;70以下不定义。

2.2脉率（PR）

测量范围：25~250bpm

测量分辨率：1bpm

测量准确度：±2bpm或者±2%二者应取绝对值大者。

2.3弱灌注

测量范围：0.5~20%

SpO2准确度：±3%（70%~100%）

PR准确度25~250bpm±2bpm（注意：弱灌注准确度使用血氧模拟仪）

- 生理参数检测仪(血压计)

1.功能介绍

◆可穿戴式生理参数检测仪，采用穿戴式一体设计。

◆内置聚合物锂离子电池，电池容量为 1000mAh。

◆充电接口采用标准的 Micro USB 端口。

◆0.95 寸点阵式OLED 显示屏。

◆设备可连接6分钟步行测试系统，实现测试数据即时同步传输至测试系统后台及6分钟测试终端

◆智能电源管理，无操作自动休眠。

2.参数性能指标

◆脉率参数规格：

测量范围：(30～240)bpm；

测量误差：应为±2%或±2bpm ,两者取最大。分辨率：1 bpm

◆无创血压参数规格.

量程： 0mmHg~300mmHg (对应 0kpa~39.9kpa)

压力传感器准确性, 误差：±3 mmHg（对应 0.4kpa） 监测范围：收缩压：60mmHg~240mmHg，

舒张压：30mmHg~180mmHg 分辨率：1 mmHg 或 0.133kpa

血压可重复性：±4mm Hg

4.电源：

内置 1000mAh 聚合物锂离子电池。

功耗：整机功率小于 5W

- 质保期

- 以五个上设备质保期均三年。