下肢功率自行车

一、功能要求：

1.要求患者使用设备能进行下肢主动性康复训练、系统性评估使用者的运动心肺功能。

2.阻力系统：采用电机制动系统，实现程序控制阻力。

3.屏幕显示：设备采用电脑控制系统，评估状态实现监测实时运动时间、功率、转速、心电、心率、血压、血氧等运动参数；训练状态电脑端系统可同时监测多台功率车，实时显示各类运动参数；同时搭配pad操作系统，方便对功率车进行操作和监控。

4.配备有心率模块、血压计、血氧计等，具备监控功能：设定好目标心率、安全血压、最低血氧后，一旦病人超出安全范围，功率车可出现报警、降低阻力进入恢复期、停止训练等安全操作，有效防止训练过量导致病人出现突发情况，以达到更好的训练目的。

5.符合人体工学设计座椅，可调节座椅高度。

6.Pad可固定在功率车上，屏幕角度可调节，方便患者实时监测和操控。

7.训练模式：包含2种训练模式，并且在每种训练模式下速度、心率、血压、血氧、功率等都可以实时显示，都可自行设置安全参数，选择安全模式。

7.1恒功率模式：设定恒定功率后可自由进行训练，过程中可根据实际情况随时对功率、训练时长进行调整。

7.2间歇模式：设定训练过程中的高功率值、低功率值，交替训练，同时，也可随时对功率值和训练时长进行设置。

7.3每种训练模式都包含热身阶段和恢复阶段，时长和功率均可设置。

二、参数要求：

1.操作面板： 8.0英寸触摸液晶平板；最新安卓操作系统，分辨率≥1280*800 。

2.纯硬件驱动，整个系统无操作系统，上电即运行，连续24*7*365h不断电均能可靠工作，无垃圾冗余文件。

3.无线通讯：无线采用Bluetooth通讯，不受网络环境局限，实时快速准确通讯。

4.使用者最大体重：≥150kg

5.心率采集：医疗级便携式心电，采集生物电后发送给设备。

6.阻力功率：设备可产生0W-350W的阻力功率。精度可达1W。

7.单次训练时间：0min-999min

8.使用环境温度：-15℃-40℃

9.供电电压：220V交流电

三、配置要求：

1.功率车一台

2.pad一部，内含操作软件

3.中文说明书1份

4.电源1套

5.便携式蓝牙生理参数检测仪、便携式运动心电

四、质保期

质保期三年