磁振热治疗仪技术参数

- *具有国家规定的医疗器械产品注册证；

- ISO13485和ISO9001质量体系认证。

3. 性能参数：

4.1 采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗；

4.2 *独立四通道输出，四通道参数可独立调节，可同时治疗四个患者或部位；

4.3 *磁场强度： 磁感应强度在10mT~50mT的范围内可调，步长为10mT，误差为±10%；

4.4 *振动频率：

a、 单一振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz四种频率可调，误差±2Hz。振动时间2s，振动周期2s、3s、4s、5s可调；

b、 多频振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz循环扫引，误差±2Hz。振动时间5s，振动周期10s、12s、14s、16s可调；

4.5 治疗温度40℃、46℃、52℃、58℃共4级可调，精度：±3℃；

4.6 *颈肩型、标准型、膝肩型三种治疗导子可供选择；

4.7 无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗；

4.8 具有三种治疗模式共13种处方；每种处方又分急性、亚急性、慢性期分别有对应不一样的磁场强度、温度、振动频率参数。

4.9 治疗时间1~99min可调，以1min为单位设定；

4.10 输入功率：500VA

4.11 具有多种安全保护装置：

a) 输入过流保护装置；

b) 输出过流保护装置；

c) 双重过温度保护装置。

4.12 正常工作条件：

a) 环境温度范围：5~40℃；

b) 相对湿度范围：≤80%；

c) 电源：a.c220V±22V、50Hz±1Hz；

d) 大气压力范围：86.0kPa～106.0kPa；