中药煎药机包装机粉碎机采购需求

- 全自动中药煎药机

数量：20000ml*2台 ；30000ml*1台

相关要求：

- .电压：AC220V

- .符合《煎药机行业标准》的煎药效果有效成份煎出率不小于50%，以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准；

- 可预设不少于12种煎药方案，并具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议；

- 符合中药煎药室管理规范的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗。

- 采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置.

- 先煎后下提示功能，可实现常压煎药，密闭煎药，循环煎药功能。

- 采用安全，卫生，自下而上，双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离。

- 不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐。

- 具有防温度过高的防干烧功能，数控煎药计时，定时功能，控制精度高。

- 自动加热调节，文火，武火自动转换。

- 具有安全泄压阀，双安全阀超压报警，自动泄压自动闭合。

- 有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失，无味煎药，改善环境。

- 自动升温灭菌功能，延长药液的保质期。

- 质量安全可靠，符合行业发展趋势，通过IS09001认证，IS013485认证和CE认证。

- 推荐尺寸：725×660×1270（mm），各尺寸精度±50mm

- 售后：免费保修两年，维修期满后只收取配件费用无其他费用。

- 投标人提供近三年医院用户≥3年家，投标文件内提供合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。

- 列出相关耗材，主要零配件的规格型号及报价清单。（如点击，压力表，挤压装置，密封圈，重力阀，电动球阀等）

- 中药汤剂包装机（全自动）

数量：20000ml * 1台

相关要求：

1、功率：800W+800W

2、电压：AC220V

3、推荐尺寸：570×570×1200（mm）。

4、自动包装，卫生健康，保质期长，易于携带，服用方便。

5、包装温度、包装量自动显示。

6、★具备联网通讯功能。可实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置；

- 包装容量可调节：包装量为50-250ml无极变量可调包装。

- 适用于老人、儿童、成年人等不同用量。

- 包装平均速度不低于8袋/分。

- 通过ISO9001质量认证、ISO13485认证和CE认证。

中药粉碎机采购需求

数量 1台

- 最大容量：不低于2kg

- 电压及功率：220V，不低于3000W

- 粉碎细度：50——300目

- 转速：不低于35000转/min

- 材质：机身不锈钢（食品级）、电芯纯铜

- 刀片：多层3——6叶

- 工作时间：5分钟，可控

- 其他功能需求：

- ①具有过载保护功能

- ②卡扣开关设计

- ③可一键启动

| 中药煎药机包装机粉碎机投标报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 投标限价（单价） | 投标报价（单价） | 小计 |
| 1 | 全自动中药煎药机 | 30000ml | 台 | 1 | 16000 |  |  |
| 2 | 全自动中药煎药机 | 20000ml | 台 | 2 | 15000 |  |  |
| 3 | 中药汤剂包装机 | 20000ml | 台 | 1 | 6000 |  |  |
| 4 | 中药粉碎机 |  | 台 | 1 | 4000 |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |

备注：投标报价不能高于限价，否则作为废标处理。