六安市第二人民医院新冠病毒核酸检测实验室建设

及设备、配套试剂项目采购需求及建设要求

本项目作为我院新冠病毒核酸检测实验室建设“交钥匙”工程，中标方负责我院新冠病毒核酸检测实验室建设以及检测所需的设备、试剂供应，包括实验室装修装饰、核酸检测设备、试剂等。实验室装饰装修应符合《医学生物安全二级实验室建筑技术标准》、《临床基因扩增实验室管理办法》要求，负责通过院感、生物安全和省临床检验中心验收。

一、实验室装修装饰工程：

- 按照采购方提供实验室的房屋及场地，中标方负责实验室装修装饰工程以到达中国工程建设标准化协会《医学生物安全二级实验室建筑技术标准》（T/CECS662-2020）加强型医学 BSL-2实验室施工验收标准。

- 具体技术参数同时必须满足：

- *《生物安全实验室建筑技术规范》 GB 50346-2011

- *《实验室生物安全通用要求》 GB 19489-2008

- *《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》WS233-2002（2010）

- *《洁净厂房设计规范》

- *《洁净室施工及验收规范》

- *《通风与空调工程施工及质量验收规范》

- *《建筑安装工程技术操作规程通风空调》

- *《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

- *《装饰工程施工及验收规范》

- *《供配电系统设计规范》

- *《低压配电设计规范》

- *《民用建筑照明设计标准》

- 净化暖通系统，为节能可采用分区运行、值班风机、生物安全柜分时运行等方式,除在各个运行方式下应保证系统运行符合要求外,还应最大程度的保证各工况切换过程中防护区房间不出现正压,房间间气流流向无逆转，温湿度、压差等须动态补偿平衡。

- 具备操作人员可视监控及免提语音呼叫系统；

- 建筑材料及关键设备符合以下参数：

- 机房位置临近实验室洁净墙板须到达4小时的防火时间，其他区域净化彩钢板防火时间60分钟以上（附国家防火中心检测报告）；

- 净化彩钢板符合食品级的环保要求，生产厂家提供甲醛检测报告；

- 净化空调设备须为净化行业内的知名品牌（麦克维尔、天加、国祥及同等）；

- 空调箱必须用专用机组铝合金制，(风量3000CHM）功能段为：新回风混合段、初效段、风机段、匀流段、中效段、送风段，主阀门为铝合金，知名品牌；

- 送风口钢板厚度1.5以上，液槽密封式，带DOP检测口），钢板厚度1.5以上，液槽密封式，带DOP检测口，言信品牌；

- 控制电动阀，电动机构:西门子成品采购，钢板制作除锈、刷油设计要求:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍；

- 自控系统主控制模块选择知名品牌（西门子、三星等同）；

- 送排风系统，通过FM认证,BS476 Class O标准，获得NFTC证书；密度：50± 5（kg/m³）；导热系数λ（w/m℃）：≤0.032（0℃时）≤0.036（40℃时）；湿阻因子≥10000；

- 冷热源系统，保冷产品须满足：通过FM认证,BS476 Class O标准，获得NFTC证书；密度：50± 5（kg/m³）；导热系数λ（w/m℃）：≤0.032（0℃时）≤0.036（40℃时）；湿阻因子≥10000。

- 过滤器系统，初效过滤器（G3）：  粒径≥5μm，50%≤E＜70%，P≤20Pa。中效过滤器（F5）：  粒径≥1μm，40%≤E＜70%，P≤40Pa。中效过滤器（F7）：  粒径≥1μm，60%≤E＜80%，P≤60Pa。高效过滤器（H13）：粒径≥0.3μm，η≥99.99%，P≤220Pa。

- 实验室家具，采用12.7 mm厚实芯理化板，实验台台面边缘双层加厚处理，台面下刻有滴水沿，可有效防止台面上液体流到柜体内。性能：性能优良，在耐磨、耐刮损、抗冲击、抗紫外线、防火、防静电、耐化学的腐蚀方面具有极好的性能，特别是防火性能尤为显著，达到或超过中国国家标准GB8624规定的技术指标，并且燃烧时不释放有毒有害气体；实验证明实芯理化板可经受149种化学试剂的腐蚀达16小时以上。产品属于耐热材料，经表面燃烧实验，180摄氏度时不燃烧。属于绿色环保材料，从生产、加工到回收的全部过程符合国家标准的环保要求。采用优质冷轧钢板40mm*60mm*1.5mm双竖立柱方钢组成的C型骨架,模具冲压标准化连接件,钢材表面经酸洗、磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能,要求台体稳定性强,承重≥350kg/m2。

- 二、核酸检测实验室仪器、设备采购参数要求：

| 设备 名称 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| -20℃冰箱 | 1 |  |
| 冰箱（2-8℃） | 1 |  |
| 超低温冰箱（-80℃） | 2 | 1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。 2、立式，有效容积≧380L。 3、外部尺寸：高度<2.1米，宽度<1.1米，深度<0.9米，适合进入门宽750mm以上门。 4、、温度控制：微电脑控制，温度数字显示，箱内温度-50℃~-86℃可调，超温报警。 5、安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）。 6、显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。 7、门：外门1个，内门2个；发泡结构内门，有效保温，最大限度避免打开外门后，冷量泄露。可调节搁架，便于物体存放；一体式外门门锁手把设计；紧凑式脚轮设计，灵活方便； 不锈钢内门手把，结实耐用。 8、隔热层：VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好。 10、完全无氟HFC制冷剂。 11、全封闭压缩机控制，输出功率≤1100W（高温级），≤1100W（低温级）。 12、搁架可调，方便用户存储物品； 13、双锁结构设计，自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠。 14、标配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上。 ★15、保修时间5年； |
| 冰箱（2-8℃/-20℃） | 2 |  |
| 移液器（0.5-10µL） | 3 | 1、采用高科技材质，重量轻，坚固耐用，耐高温抗腐蚀； ★2、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； 3、采用人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）； 4、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性； 5、四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察； 6、独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体； 7、保修时间5年 8、最大容许偏差 量程; 移液体积; 系统误差; 偶然误差. 0.5-10µL; 0.5 µL; ±8.0%; ±0.04 µL; ±5.0%; ±0.025 µL. 1 µL; ±2.5%; ±0.025µL; ±1.8%; ±0.018 µL. 5 µL; ±1.5%; ±0.075 µL; ±0.8%; ±0.04 µL. 10 µL; ±1.0%; ±0.1 µL; ±0.4%; ±0.04 µL. 10-100 µL; 10 µL; ±3.0%; ±0.3 µL; ±1.0%; ±0.1 µL. 50 µL; ±1.0%; ±0.5 µL; ±0.3%; ±0.15 µL. 100 µL; ±0.8%; ±0.8 µL; ±0.2%; ±0.2 µL. 20-200 µL; 20 µL; ±2.5%; ±0.5 µL; ±0.7%; ±0.14 µL. 100 µL; ±1.0%; ±1.0 µL; ±0.3%; ±0.3 µL. 200 µL; ±0.6%; ±1.2 µL; ±0.2%; ±0.4 µL. 100-1000 µL; 100 µL; ±3.0%; ±3.0 µL; ±0.6%; ±0.6 µL. 500 µL; ±1.0%; ±5.0 µL; ±0.2%; ±1.0 µL. 1000 µL; ±0.6%; ±6.0 µL; ±0.2%; ±2.0 µL. |
| 移液器（10-100 µL） | 3 |  |
| 移液器（20-200 µL） | 3 |  |
| 移液器（100-1000 µL） | 3 |  |
| 混匀器 | 2 | 1、用于样本的振荡混匀，有点动功能； 2、结构小巧紧凑； 3、用于振荡直径30mm的容器，如试管、离心管、Eppendorf管等； 4、固定转速为≥2000rpm； 5、主机上盖及试管振荡盘采用加强塑料；底部采用镀锌铸铁； |
| 掌上离心机 | 2 | 1、处理量：8x 2.0ml 2、离心加速度：2000G 3、最大动能：20Nm 4、速度范围：5000 - 7000rpm 5、转速偏差：5% 6、快速停止功能：是 7、顶盖开启：自动 8、有保护盖，只有在顶盖关闭的情况Mini离心机才会运行，增强使用安全性； 9、快速启动； 10、精巧设计，静音运行 |
| 紫外线杀菌灯车 | 5 |  |
| 全自动核酸提取仪（带扩增体系配置） | 1 | - 仪器参数 - ★1、结构组成和功能：整个系统具有全自动核酸提取及PCR体系构建的功能，一个物理上的全封闭系统，具有样本自动扫描和原始管上样，全程无需人工干预。 - 2、 技术原埋：采用磁珠分离技术，从样本中自动分离纯化核酸； - 3、 样品种类：痰液、咽拭子、全血、血清、血浆、尿液、粪便悬浮液等； - ★4、 样本提取速度：≧96个样本/批； - 5、移液通道：≧4个； - 6、 样本管类型：支持实验室原始管、采血管直接上机提取核酸； - 7、 提纯核酸种类：可进行总核酸、DNA、RNA 等提取纯化； - 8、 试剂要求：PCR检测试剂开放，无品牌限制； - 9、 具有紫外消毒装置； - 10、设备具有高效过滤系统； 11、 核酸检测前处理过程全程使用带滤芯吸头； 12、实验室信息管理：能连接实验室信息管理（LIS）系统； 13、SFDA或NMPA认证情况：仪器、试剂及相关耗材等均具有SFDA或NMPA认证； 二、技术服务要求 1、供应商在安徽有售后服务机构，有专职工程师提供7×24小时的技术及售后服务，维护时间须能在接到通知的4小时内响应； ★2、保修时间5年； - 3、终身及时免费提供软件升级； - 提供培训计划，免费系统培训操作技师、保养技师和本院维修工程师。 |
| 恒温箱 | 1 | 1.产品形式:台式 2.噪音:≤48dB(a) 3.功率:≤200w 4.电压/额定频率:220V/50Hz 5.温度范围:4-56℃,每一度恒温调节 6.玻璃门:高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高 7.外形尺寸:（宽×深×高）：(40-50)×(40-50)×(50-60)cm，可以放入生物安全柜. 8.保温性能：采用高密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条。 9.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆；多层不锈钢搁架，可任意调节高度 10.温度显示:微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度 11.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警 12.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度精准度高。 13.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。 14.箱体：箱体外壳均采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理。 ★15、保修时间5年； |
| 生物安全柜 | 3 | ★1.1分类：双人、B2型，100%外排； 1.2外部尺寸≥（L×D×H）1500 × 700 × 2000（mm）； 1.3内部尺寸≥（L×D×H）1300 × 600 × 600（mm）； 1.2 生物安全性： 1.2.1 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 1.2.2 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 1.3 洁净等级：100级. 1.4 过滤效率:对0.3μm微粒过滤效率≥99.999% 1.5 底座采用福马脚轮设计，可以实现移动、升降和固定功能。 1.6 可在安全柜前方更换、维修过滤器及风机。 1.7 气道密闭性：装置的气道在承受500 Pa±10%的压力下，其贯穿部分在皂泡实验条件下无气泡出现。 1.8 平均风速：≥0.33±0.015m/s, 吸入口风速：≥0.53±0.015m/s 1.9 电机与风机：电机应有热保护装置，并能在1.15倍额定电压值的条件下稳定工作；电机应可以调速，以便在风速下降下保证合格气流。 1.10 前玻璃窗有10度生理斜度，视角更大，更具人性化，超出安全高度具有声光报警功能；安全玻璃，防UV，双层夹胶防爆安全玻璃。 1.11 内部工作区域，工作区内墙体及工作台面为优质304#不锈钢，操作区三面一体成型，三面无接缝圆角结构,不留死角，易于清洁。工作台面采用下凹盆状，具有收集废液功能。 1.12 噪音等级：≤65d B（A） 1.13 照明：≥800lx 1.14 高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速 ，实时显示过滤器的寿命、安全柜的整体运行时间、UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度、送风和排风过滤器的阻力。当安全柜出现故障时，声光报警提示。 1.15 遥控控制，减少使用者与安全柜的直接接触，更能保护使用者。 1.16 具有预约定时功能，能自动消毒、自动开关机，提高工作效率。 2、资格证明和技术文件 2.1 ISO9001质量管理认证及ISO14001环境管理体系认证 2.2 ISO13485及CE认证 ★2.3 具有国家市场监督管理总局（原国家食品药品监督管理局）核发的生物安全柜产品注册证及制造认可表 ★2.4 每台生物安全柜须具备具有CMA资质机构出具的第三方检测报告 ★3、保修时间5年。 |
| 生物安全运输箱 | 2 | - 适用于高危险性和传染性生物样本的现场采样、携带，样本和菌（毒）株的运输或携带； - 铝镁合金材料； - 符合PI650和PI620标准；符合UN2814、UN2900、UN3373的运输要求；次级容器（生物安全运输罐）已经取得检测报告，符合《危险物品航空安全航空运输技术细则》Doc9284-AN905 2019-2020版本、《IATA危险品规则》60版本的要求； - 需配有蓄冷冰盒、95千帕生物安全运输罐、吸附垫片、海绵离心管托架、生物安全运输标签、安全密码锁。 |
| 金属浴 | 1 |  |
| 电脑 | 3 |  |
| 打印机 | 1 |  |
| 内排式高压灭菌器 | 1 | ★1、拨杆式快开门结构； 2、304不锈钢材质，自胀式密封圈； 3、智能化自动控制灭菌循环程序； ★4、设定温度时间采用一键式操作方式； ★5、数码液晶窗中文显示运行状态； 6、灭菌温度可选设定范围50℃-134℃； 7、灭菌时间可调设定范围0-99h； 8、具有断水保护控制，安全联锁装置； 9、灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机； ★10、内排气装置（灭菌结束无蒸汽外排现象）； 11、可增配打印功能； 12、容积：60升,电源电压:220V，50Hz 功率:3.5KW； ★13、灭菌室尺寸≥φ370×560（mm）； 14、仪器净尺寸≤560*630*1000（mm）； 15、设备设计压力：0.24Mpa ，最高工作压力：0.217Mpa； 16、具有国家规定的特种设备压力容器证书和医疗器械证书。 |
| 低速离心机 | 1 | 1.微电脑控制、LDD液晶显示； 2.交流变频电机驱动，运行宁静清洁； 3.提供8种以上升、降速率选择模式；9种以上工作模式选择，可自由编程、调用； 4.转速/离心力可相互设定、同步显示； 5.具有定速计时功能； ★5.磁感应门锁，双锁型设计，电动开门，保证运行安全； ★6.自动平衡，不平衡保护，出错或不平衡时，自动报警； 7.运行中可随时更改参数，无需停机； ★8.最高转速:≥4200rpm； ★9.最大相对离心力：≥3387×g； 10.转速精度：±20rpm； 11.噪音：≤60dB； 12.定时范围5小时以上； ★13.台式、可放入生物安全柜内； - 外型尺寸: ≤620×465×420（深×宽×高）mm。 - ★15.整机质保5年。 |

- 核酸检测实验室配套试剂及耗材实行带量采购

1、新冠核酸及抗体检测所需的试剂及耗材年采购预算量3万人份/年（以实际发生量为准），采购周期两年，期间如遇国家省市及有关部门政策性调整，按政策规定执行。

- 2、试剂耗材参数要求及报价：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 品牌 型号 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1 | 新冠肺炎病毒RNA PCR检测试剂 | 人份 |  |  | - 具有CFDA认证，至少包括ORF1ab、N两个基因位点；适合罗氏LightCycler® 480机型；质量控制：具备监测反应体系是否正常，监测样本采样是否合格，能有效防止因采样原因造成的假阴性结；闭管检测，减少实验室污染、避免假阳性的出现。 |
| *2 | 新冠肺炎血清抗体检测试剂 | 人份 |  |  | 具有CFDA认证，金标法，可检测IgM、IgG |
| *3 | RNA核酸提取试剂盒 | 人份 |  |  | 磁珠法，配套全自动核酸提取纯化平台用 |
| *4 | 病毒采样管 | 支 |  |  | 可灭活病毒 |
| 5 | 200ul带滤芯导电枪头 | 个 |  |  | 配套全自动核酸提取纯化平台用 |
| 6 | 1000ul带滤芯导电枪头 | 个 |  |  | 配套全自动核酸提取纯化平台用 |
| 7 | 一次性无RNA酶的专用EP管 | 个 |  |  | 带螺纹口 |
| 8 | 10µL一次性无RNA酶带滤芯枪头 | 个 |  |  |  |
| 9 | 一次性无RNA酶的吸管 | 个 |  |  |  |
| 10 | 100µL一次性无RNA酶带滤芯枪头 | 个 |  |  |  |
| 11 | 200µL一次性无RNA酶带滤芯枪头 | 个 |  |  |  |
| 12 | 1000µL一次性无RNA酶带滤芯枪头 | 个 |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  | 上述试剂及耗材合计金额作为第4部分分项报价表中3核算检测试剂及耗材每人份价格。 |

备注：1、上述报价中的价格包含检测所需的其他辅助耗材（如96深孔板、96孔板、带帽8连管、带有生物安全的自封袋等实验所需的未列入耗材）。

2、上述试剂及耗材合计金额作为第四部分分项报价表中3核算检测试剂及耗材每人份价格。

- 分项报价表

| 序号 | 分项名称 |  |  | 报价（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室装修装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分项报价 |  |  | 数量 |  | 单价（元） | 金额（元） |
|  | （1） |  |  |  |  |  |  |
|  | （2） |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 注：实验室装修装饰工程需提供分项报价表，报价包含装饰装修、材料、安装、人工、运输、税费等所有可预见及不可预见的费费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 核酸检测仪器设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分项设备报价 |  |  | 数量 | 单价（元） |  | 金额（元） |
|  | (1) | -20℃冰箱 |  | 1 |  |  |  |
|  | (2) | 冰箱（2-8℃） |  | 1 |  |  |  |
|  | (3) | 超低温冰箱（-80℃） |  | 2 |  |  |  |
|  | (4) | 冰箱（2-8℃/-20℃） |  | 2 |  |  |  |
|  | (5) | 移液器（0.5-10µL） |  | 3 |  |  |  |
|  | (6) | 移液器（10-100 µL） |  | 3 |  |  |  |
|  | (7) | 移液器（20-200 µL） |  | 3 |  |  |  |
|  | (8) | 移液器（100-1000 µL） |  | 3 |  |  |  |
|  | (9) | 混匀器 |  | 2 |  |  |  |
|  | (10) | 掌上离心机 |  | 2 |  |  |  |
|  | (11) | 紫外线杀菌灯车 |  | 5 |  |  |  |
|  | (12) | 全自动核酸提取仪（带扩增体系配置） |  | 1 |  |  |  |
|  | (13) | 恒温箱 |  | 1 |  |  |  |
|  | (14) | 生物安全柜 |  | 3 |  |  |  |
|  | (15) | 生物安全运输箱 |  | 2 |  |  |  |
|  | (16) | 金属浴 |  | 1 |  |  |  |
|  | (17) | 电脑 |  | 3 |  |  |  |
|  | (18) | 打印机 |  | 1 |  |  |  |
|  | (19) | 内排式高压灭菌器 |  | 1 |  |  |  |
|  | (20) | 低速离心机 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 合计： |  |  |  |  |  |
| 3 | 新冠核酸、抗体检测试剂及耗材 |  |  | 30000人份 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：投标人按照此表分项报价，投标报价包含人工费、运费、税费及其他建设中所需的一切费用。

六、投标人必须提交的投标文件内容

1、报价单及分项报价表；

2、供应商基本信息；

3、投标授权书；

4、响应情况表；

5、相关服务承诺函；

6、投标人与本项目相关的业绩证明材料；

7、采购需求文件要求和投标人认为需要提供的其它说明和证明资料。