酸化氧化电位水生成器参数要求

| 序号 | 性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生成器主要由主机（包括控制系统、电解槽、电磁阀、管路）、电解质加入系统、储液箱（酸水箱、碱水箱、电解质溶液箱和原水箱）等组成。 |  |
| 2 | 碱性还原电位水生成量：≥1000mL/min； 酸性氧化电位水生成量：≥1000mL/min； |  |
| 3 | 电源AC220V 50Hz、额定功率550VA、待机功率≤10W |  |
| 4 | 主机机架为钣金框架 |  |
| 5 | 控制方式为全自动控制，一切均按程序自动运行 |  |
| 6 | 人机界面为触摸屏操作 |  |
| 7 | ★实时在线显示pH值、ORP值、有效氯含量、电解电流、累计运行时间等参数，随时监测消毒液的技术指标。消毒液不合格自动报警。 |  |
| 8 | ★实时显示设备的运行状态、工作流程图及各器件的工作状态。 |  |
| 9 | ★电解质加入方便、快捷，缺盐报警时加入一包电解质即可，不用人为繁琐配比，省时省力。 |  |
| 10 | ★设备具有自动正极冲洗和倒极冲洗功能，以保证电解槽使用寿命及消毒液出水指标稳定性 |  |
| 11 | ★主机的电解槽部分：电解槽采用加厚镀层，极板面积≥1400平方厘米，采用日本原装进口食品级隔膜，安全、耐用，是国内同类产品寿命的两到三倍。 |  |
| 12 | 电解槽有效寿命≥3000小时 |  |
| 13 | ★加药泵全自动控制，耐腐蚀性强、精度高，寿命长，安全可靠 |  |
| 14 | ★液晶屏可显示盐箱缺水、电流过大、pH过高等中文报警信息，同时伴有声音报警，以保证设备的正常运行和消毒液的合格。 |  |
| 15 | ★根据不同区域不同水质自动调节电解电流，保证在不同水质下都能制得合格的酸化水 |  |
| 16 | 设备电解方式为连续式电解，可连续制取酸性氧化电位水 |  |
| 17 | pH值在2.0～3.0之间、有效氯可在50mg/L～70mg/L之间调节,ORP在1100mV以上 |  |
| 18 | 酸碱水箱、盐箱和原水箱采用耐腐蚀、卫生级、不透光的材质 |  |
| 19 | 具有各种自动保护功能，如无水保护、电流过大保护等，保护电解槽不被烧坏；酸碱水箱留有溢水口及溢水管路 |  |
| 20 | 具有打印功能，可打印出酸化水PH、ORP、有效氯及日期、时间等参数。 |  |
| 21 | 酸碱水箱及酸碱水路要求：可根据医院临床使用要求配置各种容积的储液箱，并布置耐酸碱的管路到用水点，以便于使用与排放。 |  |
| 22 | 配备酸碱水专用耐腐水龙头 |  |
| 23 | 主机外形尺寸：350x240x480mm 重量：15kg |  |
| 24 | 保修及售后服务：公司有专业的售后服务部及专业工程师，接到报修后立即响应，24小时内到达现场并处理完毕，全免费保修期为1年，终身维修 |  |
| 25 | 产品通过ISO9001认证、13485认证、CE认证等。 |  |