院内自行采购

竞争性谈判文件

项目名称：皖西卫生职业学院附属医院血透室水处理维保项目（二次）

项目编号：WL2021-F005

采购时间：2021年06月

目  录

一、谈判公告

二、投标人须知前附表

三、供应商资格

四、投标人必须提交的投标文件内容

五、谈判程序及评审方式

六、投标人报价须知

七、投标文件构成

八、签订合同

九、澄清及变更

十、其它

附件一

附件二

附件三

附件四

...........

一、谈判公告

皖西卫生职业学院附属医院血透室水处理维保项目（二次）

竞争性谈判公告

皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）就所需项目进行竞争性谈判采购，欢迎具备条件的投标供应商参加谈判。

一、采购项目名称及内容

1、项目名称：皖西卫生职业学院附属医院血透室水处理维保项目（二次）

2、项目编号：WL2021-F005-2

3、项目类型：服务类

4、服务期限：两年

5、资金来源：自有资金

6、项目预算：8万元

二、供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有有效的《营业执照》且经营范围包含血透水处理维修项目；

3、具有血液透析水处理二类医疗器械备案凭证；

4、提供2019年1月至今至少三份三级医院血透水处理产品维保服务的业绩；

5、本项目不接受联合体谈判；

6、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、谈判文件及采购需求获取办法

1、谈判文件获取方式：从公告附件自行下载；

2、谈判文件获取时间：自公告发布之日起至响应文件提交截止时间止。

四、谈判时间及地点

1、谈判方式：现场谈判

2、谈判时间及响应文件提交截止时间：2021年07月02日上午09:00；

3、谈判地点：皖西卫生职业学院附属医院负一楼影像会诊中心会议室。（磁共振室对面）

五、联系方式：

采购部门：物流管理部  0564-3300160  曾凡瑜

归口部门：医学装备部   0564-3300620   方晓燕

# 附件：血透室水处理维保项目（二次）竞争性谈判文件

# 二、投标人须知前附表

| 投标人须知前附表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 皖西卫生职业学院附属医院血透室水处理维保项目（二次） |
| 2 | 项目编号 | WL2021-F005-2 |
| 3 | 包别划分 | 无 |
| 4 | 项目类型 | 服务类 |
| 5 | 项目预算 | 8万元 |
| 6 | 服务期 | 两年 |
| 7 | 勘察现场 | 如有需要请各投标人联系我院相关科室自行勘踏 |
| 9 | 付款方式 | 项目验收合格后按合同付款 |
| 10 | 投标文件递交及谈判地点 | 皖西卫生职业学院附属医院负一楼影像会诊中心会议室。 报价文件递交截止时间：2021年07月02日09:00 |
| 11 | 标书要求 | 正本一份副本两份，胶装成册，密封提交。 |
| 12 | 接收报价文件日期 | 自谈判公告发布之日起至报价文件递交截止时间止，逾期递交的报价文件或不符合规定的报价文件恕不接受。 |
| 13 | 投标保证金 | 无 |
| 14 | 中标服务费 | 无 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 合同签订期限 | 中标通知书发出后30日内 |
| 16 | 联系人 | 物流管理部 陈老师 电话：0564-3300160 |

## 三、供应商资格条件：

以竞争性谈判公告要求为准。

四、投标人必须提交的投标文件内容：

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、投标授权书；

4、响应情况表；

5、相关服务承诺函；

6、谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和证明资料。

## 五、谈判程序及评审方式

1、谈判小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且有效最低价的原则推荐出成交供应商。如果最后一轮报价出现多家供应商报价相同时，谈判小组将采取抽签的方式确定成交候选人。

2、谈判人员是按规定组成的三人或三人以上单数的谈判小组。

3、在掌握了供应商的基本情况后，谈判小组将按投标现场签到顺序，与供应商分别进行谈判。

4、谈判是分别单独进行的。供应商不得与其他参与谈判的供应商相互串通；谈判小组也不得将与某一供应商的谈判情况向其他供应商及其关系人透露。

5、谈判采用一轮谈判、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判，由谈判小组视情况而定。

6、谈判结束后，谈判小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。

7、供应商必须在规定的时间内将自己在谈判中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或被授权代表签字后，以书面的方式提交给谈判小组。

8、谈判时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮谈判仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

（3）经过谈判，供应商所提供的货物服务仍无法满足谈判文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

9、若废标条款符合第一款情形，且该次谈判为重新组织谈判的，经现场谈判小组决定后可继续进行。

10、重新组织谈判，将通过皖西卫生职业学院附属医院官网进行公告。

六、投标人报价须知：

1、响应报价应含有所投货物或服务的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

2、该项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受。投标文件请胶装密封,不接受散件或活页标书，不接受不清晰的投标文件。

3、原则上超过最高限价的投标报价为无效投标。提交响应的货物或服务必须符合国家有关方面规定的标准，并满足谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所投产品或服务请注明生产单位、国别、技术规格（型号）、服务内容，并附产品彩页。

4、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与我院联系，我院将尽快予以答复。

6、*备注:提供本次招标产品所有相关配套设备及日常使用的相关耗材清单，确保设备正常运转。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价,供以后补充采购、维修等使用。在中标后如发现有漏报、瞒报等情况，一律作退货处理。使用过程中若有更换品种等情况，价格不得超出合同价,如未说明一律视为免费配套安装与使用。

七、投标文件构成：

1、投标文件应认真编写，标明页码，胶装成册。

2、供应商应提供壹份正本两份副本投标文件。

3、请在投标密封袋上注明：投标项目名称、编号、供应商名称、联系方式。

八、签订合同：

1、成交侯选人在“皖西卫生职业学院附属医院”网站公示且无异议后，由皖西卫生职业学院附属医院物流管理部通知成交候选人，发出中标通知书。

2、成交人接到通知后，应按规定的时间、地点与我院签订成交合同。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织谈判。

九、澄清及变更：

谈判公告及谈判文件如有澄清或变更，我院将在规定时间内以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

十：附件：

附件一：采购需求    附件二：投标报价书    附件三：分项报价表  附件四：投标授权书    附件五：参数响应对

## 附件一：采购需求

产品名称：血透室水处理维保    服务期：两年    预算：8万元

| 序号 | 投报服务内容质量要求 |
| --- | --- |
| 1 | 投报人具有技术支持团队>=3人;工程师具备设备培训证书，提供工程师名单、社保（近三个月）、证书复印件等证明文件。 |
| 2 | 报人在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施;响应时间为全年365天，响应时间<30分钟，到达现场时间<6小时，在安徽有驻点服务机构，提供证明。 |
| 3 | 提供相关证明文件，并且提供进口零配件的完整报关手续（合同，进口报关单，商检报告复印件），保证正规来源、合法。 |
| 4 | 1、反渗透膜组陶氏或海德能（进口) 2、活性炭滤料(椰壳)，采用专用椰壳活性碳，碘值至少大于900以上，提供检测报告。 3、树脂滤料（进口），采用英国漂莱特C100E强酸性阳离子交换树脂，提供检测报告。 |
| 5 | 投报人提供一年365天，7*24小时电话技术支持服务。 |
| 6 | 维保时间：2年 |
| 7 | 保证设备开机率达到95%以上(按实际工作日计算，每超过一天，顺延保修五天）。 |

1、 每个月进行一次定期的巡检服务计划

维保公司的客服工程师对院方中央供水设备使用状况保证每2个月巡检一次，了解纯水设备使用情况，并对设备进行系统性的检测。检测项目包含：系统运行压力、预处理出水余氯与硬度、反渗透膜性能、纯水产水量、纯水电导率、过滤器运行状态等，余氯和硬度检测试剂由维保公司免费提供。巡检由维保公司出具相应巡检记录表并由工程师填写数据，由院方签字确认，作为包年巡检记录依据。巡检过程中，如发现问题应及时解决。巡检将由公司出具相应巡检记录表并由工程师填写数据，由院方签字确认，作为包年巡检记录依据。巡检过程中，如发现为耗材失效时（设备上所属耗材是否满足更换条件及要求标准在附件内），当达到更换条件时免费负责更换，如检测是附件内耗材以外的硬件问题，维保公司免费派人维修，所有产生配件费用及耗材费用，完全免费。每次客服工程师上门维护时，将对院方操作人员提供设备的维护要点及简易故障处理方法的培训。

2、定期上门进行系统消毒

维保公司服务人员负责纯水设备的消毒清洗工作，血透水处理设备每3个月进行消毒清洗一次。消毒清洗液由院方提供、消毒液残留检测试纸由维保公司提供，并保证全年清洗次数不得少于4次。每次消毒将由维保公司出具相应消毒记录表格并由工程师填写数据，由院方签字确认，作为包年消毒记录依据。

3、水设备的耗材及系统硬件维护服务

根据设备运行情况，检测到耗材需要更换或满足更换条件的，维保公司将完全免费及时更换，且在服务期间内，设备出现任何硬件故障导致需要更换的，维保公司安排维修人员上门免费更换。

4、水质检测：维保公司负责每年对血透水处理设备进行一次送检微量元素，并出具第三方权威检测报告。

5、优先安排上门服务

公司提供24小时服务专线电话，服务响应时间不得超过30分钟，当设备发生故障报修,需上门服务时，享受VIP客户特权，客服工程师优先安排行程处理, 并在24小时内到达现场进行维修排除故障。

耗材清单及价格

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活性炭 | 上海椰壳 | 1865桶标配量*1桶 |  |
| 2 | 阳树脂 | 001*7 | 1865桶标配量*1桶 |  |
| 3 | 石英砂 | 粗、中、细 | 1865桶标配量*1桶 |  |
| 4 | 反渗透膜 | 8040 | 3支 |  |
| 5 | 反渗透膜 | 4040 | 2支 |  |
| 8 | 硬件及消毒费 | -- | 2年 |  |

## 备注：本耗材清单只作为维保服务价格参考，与投标报价无关，请据实报价。

## 附件二

投标报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 |  |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应服务内容及周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

附件三

耗材报价表

| 序号 | 分项名称 | 型号、品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活性炭 | 上海椰壳 |  |  |  |  |
| 2 | 阳树脂 | 001*7 |  |  |  |  |
| 3 | 石英砂 | 粗、中、细 |  |  |  |  |
| 4 | 反渗透膜 | 8040 |  |  |  |  |
| 5 | 反渗透膜 | 4040 |  |  |  |  |
|  | 硬件及消毒费 | -- |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

附件四

投标授权委托书

致：皖西卫生职业学院附属医院

本授权书声明：                （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就                项目（项目编号：                   ）投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：

服务承诺

投标人可自行制作格式