#### 血液透析机技术参数

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一 | 功能与配置 |
| ★1 | 整机设备原装进口，与血滤机同一品牌，提供进口医疗器械产品注册证，报关单。 |
| 2 | 具有常规血液透析治疗(HD)功能,序贯超滤程序 ISO-UF 碳酸透析、醋酸透析、干粉透析为标准配置 |
| 3 | ≥10英寸以上超大高分辨液晶显示屏, 中文操作界面； |
| 4 | 水路在机器下部，电路在机器上部，分离设计 |
| 5 | 整机一体化设计 |
| 5.1 | 标配无创式血压检测仪，可测量收缩压、舒张压、平均动脉压、脉搏，数据直观显示在屏幕上 |
| 5.2 | 标配非侵入式联机清除率监测仪，实时监测透析充分性；无需额外耗材及额外实验室诊断方法 |
| 5.3 | 标配细菌过滤器，为治疗提供超纯透析液 （提供原厂注册证） |
| 5.4 | 治疗信号灯位于机器顶部，一个信号灯清晰综合显示机器所有运转状态 |
| 5.5 | 机器顶部具有嵌入式托盘 |
| 5.6 | 标配B 干粉支架及 B 液吸液口，治疗过程中可随意选择，干粉装置可单手 操作 |
| 5.7 | 内置标准网络接口具有联网功能; |
| ★6 | 具有双容量平衡腔超滤控制系统，精密容积式脱水控制； 容量平衡腔容量≤30ml |
| 7 | 适用于各种规格透析液配方，为确保治疗安全，透析液配比系统需为容量 配比系统 |
| 7.1 | 设备需可显示并实时调整基础钠值，处方钠值 |

| 8 | 每次使用前具有完整的安全自检功能，包括监视系统、密闭系统、警示系 统等。 |
| --- | --- |
| 8.1 | 治疗过程中，每12.5min 自动进行压力密闭平衡测试一次，确保治疗精准安全。 |
| 9 | 断电保护：内置UPS 电源，突然停电时机器能发出尖锐报警声，确保血泵、肝素泵及所有监测功能正常运转至少 30min，且数据不丢失 |
| 10 | 双重空气检测。 |
| ★ 11 | 双重漏血探测：利用绿光侦测，红外线补偿的原理，进行漏血探测。 |
| 12 | 可设置自动开关机，预先设定开机时间及开机后欲执行的清洁程序；透析结束清洁程序执行完毕，十分钟内未再操作，自动关机。 |
| 13 | 自动导入血路管，按住血泵启动键直接将泵管带入血泵，避免因手动旋转 泵头造成泵头损坏或人员受伤，具有全自动预冲，自动充盈，自动回血。 |
| 14 | 静脉壶液面自动调整，并提供按键式静脉壶页面调整功能 |
| 15 | 治疗设定自动提醒功能：超滤、透析液流量、肝素等 |
| 16 | 6 种可调钠曲线及 6 种超滤曲线，可单独使用或合并使用。每种程序提供 图形化示意图。可改善患者超滤过程中出现透析相关性并发症及避免透析 |
|  | 相关性钠负荷 |
| ★17 | 程序化一键自动消毒：全自动的化学消毒/热消毒，热化学消毒集消毒、 脱钙、冲洗一体化一键 ≤40分钟内完成，可提供原厂消毒液；A、B 液吸管插回机器，连同机器执行清洗及消毒 可提供原厂消毒液并提供产品注册证。 |
| ★18 | 具有国际CE认证或者FDA认证。 |

| 二 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- |
| 1 | 体外循环通路 |
| 1.1 | 血泵：血流量 20～600ml/min，精确度±10%，泵管直径 4-10mm |
| 1.2 | 动脉压监测显示范围：-280 ～+280mmHg；静脉压监测显示范围：-60～ +500mmHg；跨膜压监测显示范围：-60～+500mmHg；精确度±10mmHg |
| 1.3 | 肝素泵流量范围：0～9.9ml/h，单次追加剂量 0.1-5ml |
| 1.4 | 收缩压：40～+280mmHg；舒张压：10～+240mmHg；平均动脉压：20～ +255mmHg；精度±1mmHg |
| 2 | 透析液环路 |
| 2.1 | 进水压 2-6bar，进水温度 5-29℃，最大废液管高度 1m |
| 2.2 | 透析液流量范围：0/300/500/800ml/min；温度：35～39℃可调；浓度： 电导度 12.8～15.7mS/cm（25℃），精度±0.1mS/cm； |
| 2.3 | 透析液容量平衡精确性：透析液总量的±0.1% |
| 2.4 | 超滤：超滤率 0～4000ml/h，精度±1%，对透析器的超滤系数无限制 |
| 2.5 | 漏血探测精度：最大透析液流量 800ml/min 时≤0.5 ml/min 血液 (HCT = 0.25) |
| 2.6 | 联机清除率K 精确度±5% |
| 3 | 消毒与清洁程序时温度与流量 |
| 3.1 | 冲洗：37℃，600ml/min |
| 3.2 | 热清洗（在循环）：≥84℃，450ml/min |
| 3.3 | 热化学消毒（再循环）：≥84℃，450ml/min |
| 三 | 其他 |
| 1 | 须提供两台进口医用电子血压计供血透管理软件配套使用， 1可供血液净化中心血透管理软件配套使用，RS232标准接口，连接电脑同步管理，专用软件配套 2测量方法：示波法.显示方法LED数字显示。测量范围：0-299mmHg, 3进口品牌 |