| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一 | 功能与配置 |
| ★ 1 | 与血透机同一品牌，整机设备原装进口，提供进口医疗器械产品注册证，报关单。 |
| 2 | 具有CE认证证书或者FDA认证证书。 |
| 2.1 | 具有常规血液透析(HD)、序贯超滤程序(ISO-UF)、联机血液透析滤过 （Online HDF）功能。 碳酸透析、醋酸透析、干粉透析为标准配置 |
| 2.2 | 治疗时间可设置为连续 24 小时，应用于缓慢持续急性肾脏替代治疗； |
| 3 | ≥12英寸的高分辨率、可多角度旋转式、彩色触摸监视器 |
| 3.1 | 中文操作界面，操作更简便，图像更直观，并辅助创新的在屏用户操作指 南。 |
| 3.2 | 直观式纠错和提醒数据输入，不用担心因操作失误造成安全事故 |
| ★3.3 | 具有紧急按钮，紧急情况下实现自动终止超滤、自动测量血压、自动追加 补液、自动降低有效血流量，确保病人安全，也可根据客户要求进行组合 |
| 4 | 水路在机器下部，电路在机器上部，分离设计 |
| 5 | 整机一体化设计 内置标准网络接口 |
| 5.1 | 标配无创式血压检测仪，可测量收缩压、舒张压、平均动脉压、脉搏，数 据直观显示在屏幕上 |
| 5.2 | 标配非侵入式联机清除率监测仪，实时监测透析充分性；无需额外耗材及额外实验室诊断方法 |
| 5.3 | 无创无空气无污染的非介入式动脉压监测 |
| 5.4 | 标配≥ 2 个细菌过滤器，为治疗提供超纯透析液及超纯置换液（提供注册证） |

血液透析滤过装置

| ★6 | 具有密闭式双容量平衡腔超滤控制系统，精密容积式脱水控制，平衡腔容量≤30ml |
| --- | --- |
| 7 | 每次使用前具有完整的安全自检功能，包括监视系统、密闭系统、警示系 统。治疗过程中，自动进行压力密闭测试，确保治疗精确安全 |
| 8 | 断电保护：内置UPS 电源，突然停电时机器能发出尖锐报警声，确保血泵、肝素泵及所有监测功能正常运转至少 30min，且数据不丢失 |
| 9 | 双重空气检测：对于血液管路的超声传导测量加液面水平光学监测器双重保护。 |
| ★10 | 双重漏血探测：利用绿光侦测，红外线补偿的原理，进行漏血探测。 |
| 11 | 静脉通路监控 (VAM) ,实现静脉压力的动态和高敏感度监控。 |
| 13 | 在体外循环单元、细菌过滤器单元、水路系统等具有多个液体泄漏监测单元，保证治疗安全 |
| 14 | 适用于各种规格透析液配方，透析液配比系统为容量配比系统 |
| 15 | 自动流量控制：在治疗过程中自动调整透析液流速以适应有效血流速, 制 备过程中和再灌注之后的透析液和能源的消耗自动降至最低，避免微生物生长 |
| ★16 | 自动实现置换液追加功能：自动调整置换液追加量，确保置换液流速在最佳状态。确保治疗效果的同时降低治疗过程中滤器凝血风险。 |

| 17 | 自动导入血路管、置换液管路，联机产生超纯置换液，无需袋装或瓶装的冲洗溶液，可进行全自动在线预冲，在线追加量，在线回输 |
| --- | --- |
| 18 | 治疗设定自动提醒功能：超滤、透析液流量、肝素等 |
| 19 | 多种可调钠曲线及超滤曲线，可单独使用或合并使用。每种程序提供图形化示意图。可改善患者超滤过程中出现透析相关性并发症及避免透析相关 性钠负荷 |
| 20 | 程序化一键自动消毒：全自动的化学消毒/热消毒，热化学消毒集消毒、脱钙、冲洗一体化一键40 分钟内完成，可提供原厂消毒液（提供注册证）；A、B 液吸管插回机器，连同机器执行清洗及消毒 |
| 二 | 技术参数与性能指标 |
| 1 | 体外循环通路 |
| 1.1 | 血泵：血流量 30～600ml/min，精确度±10% |
| 1.2 | 动脉压监测显示范围：-300～+300mmHg；静脉压监测显示范围：-100 ～ +500mmHg；跨膜压监测显示范围：-100～+400mmHg；分辨度5mmHg |
| 1.3 | 肝素泵流量范围：0.5～9.9ml/h，单次追加剂量 1-20ml，可用注射器型 20ml、 30ml； |
| 1.4 | 血压自动或预先选定测量间隔：5–15, 15–30, 30–60 分钟，快速测量模式,：5 分钟内约 30 秒一次；收缩压：30～+280mmHg；舒张压：10～ +240mmHg；平均动脉压：20～+255mmHg；精度±3mmHg |
| 2 | 透析液环路 |
| 2.1 | 进水压 2-6bar，进水温度 5-30℃，最大废液管高度 1m |
| 2.2 | 透析液流量范围：0-1000ml/min（每 100ml/min 可调）；温度：34～39℃可调；电导度：12.8～15.7mS/cm（25℃），精度±0.1mS/cm； |
| 2.3 | 制备/回输期间 100/150ml/min 的待机流量 |
| 2.4 | 透析液容量平衡精确性：透析液总量的±0.1% |

| 2.5 | 超滤：超滤率 0～4000ml/h，精度±1%，对透析器的超滤系数无限制 |
| --- | --- |
| 2.6 | 漏血探测精度：透析液流量100-1000ml/min 时≤0.5 ml/min 血液 (HCT = 0.25) |
| 2.7 | 联机清除率K 精确度±6% |
| 3 | 置换液 |
| 3.1 | 置换液速度 25-600ml/min，精度±10% |
| 4 | 消毒与清洁程序时温度与流量 |
| 4.1 | 冲洗：37℃，600-800ml/min（可调整） |
| 4.2 | 热清洗（在循环）：≥84℃，600-800ml/min（可调整） |
| 4.3 | 热化学消毒（再循环）：≥84℃，600-800ml/min（可调整） |