血液透析水处理系统

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 水处理设备原装进口，提供进口医疗器械注册证，报关单。水处理系统为血液透析专用反渗水处理系统 |
| 一 | 预处理系统 |
| 1 | 所有预处理配置均为原装进口产品（预处理的控制头和活性碳、除铁砂、树脂等各种填料都必须采用进口产品） |
| 2 | 预处理泵前配有原水可冲洗滤器用于保护预处理泵。 |
| 3 | 配有漏水检测装置和进水电磁阀，在检测到泄漏时自动关断水源。 |
| 4 | 配有预处理加压泵，可根据压力自动启动，具有无水空转保护功能。 |
| 5 | 砂滤罐，内含粗砂、细砂、锰砂三种滤料，配有全自动数字型控制头。 |
| 6 | 树脂罐，≥双罐配置，配有全自动流量控制数字型控制头，可根据本地自来水硬度自动计算原水处理量。 |
| 7 | 活性碳罐，双罐设计，配有全自动数字型控制头。 |
| 8 | 砂滤罐、前后滤器、树脂罐、活性碳罐均有内置取样口。 |
| 9 | 预处理前后安装精密过滤器用于保护预处理,防止杂质进入 RO。 |
| 10 | 配有软水硬度、余氯、铁离子、过氧乙酸残留、PH 等试纸。 |
| 11 | 预处理管路连接采用压接或热熔方法连接，不使用化学粘接剂连接。 |
| 12 | 预处理部分配有排水漏斗，防止建筑物排水系统微生物反向污染预处理。 |
| ★13 | 产品或生产商须通过CE和ISO13485认证。 |
| 二 | 反渗系统 |
| 1 | 采用进口高效低压卷式复合膜。 |
| ★2 | 双级反渗透系统，水温 15℃，回水压力 2Bar 时，产水量≥3000L/H，单套达到产水量要求，不允许几台拼机。反渗水回收率≥83%。（请提供说明书或检测说明） |
| 3 | 平均脱盐率>96%，细菌和内毒素清除率>99%。（请提供说明书或检测说明） |
| 4 | 采用封闭主机，防水，低噪音，为医护人员提供良好的工作环境。 |
| 5 | 操作面板采用高品质触摸屏，图示化流程及操作便于设备管理 |
| 6 | 材料的使用符合生物相容性要求，不采用需要粘接的PVC 材料，防止有害 物质的释出。 |
| ★7 | 采用风冷式多级立式离心泵，避免水冷泵对进水加温造成的夏季高温运行时的不稳定，每一级采用加压泵双泵，双泵一备一用，提供安全备份。 |
| 8 | 无死腔设计的反渗膜组件和水路结构。 |
| 9 | 先进的自检功能和数据监控功能，屏幕可显示全部传感器输入参数（电导率、温度、流量、压力、液位、输入开关量）以及全部执行部件输出参数 （泵、阀门、继电器、SD 卡、运行状态及指示灯）。 |
| ★10 | 动态节水技术，水利用率50%-85%可调，最高可达85%，根据血透机开机数量自动调节排水量大小，血透机不开机时排水量为 0。 |
| 11 | 可编程控制自动开关机、待机、冲洗、消毒、警告、报警程序。 |
| 12 | 具备密码保护设置功能，增加系统运行安全。 |
| 13 | 具备水处理间的漏水检测功能，确保用水安全 。 |
| 14 | 具备整合热消毒的功能，在反渗水循环管路热消毒期间，热反渗水可供给透析设备及其连接管路。（提供证明材料）。 |
| 15 | 系统具有完整的加热监测系统,首尾温度均可以有效控制,可以确保消毒 的有效性和完整性 |
| 16 | 主机配有排水漏斗，防止建筑物排水系统微生物反向污染主机系统。 |
| ★17 | 双极反渗每一级具备反渗膜冲洗技术，有独立的冲洗泵可增强抗污染的能 力 |
| 18 | 系统可自动监测水质,反渗水水质超标时，可自动停止向血透机供水 |
| 19 | 内置标准网络接口，可配置专用软件实现远程控制，控制界面与主机一致。 |
| 20 | 具有紧急供水模式，在电控系统故障时，冗余控制系统可提供不间断供水。 |
| 21 | 具有应急模式二级反渗透系统前后二级反渗机可以分别单独使用，可以通过控制单元直接切换任意一级单独使用。（请提供说明书或检测说明） |
| 三 | 管路系统 |
| 1 | 供水管路材质选用PEX 材料。 |
| 2 | 可实现多套循环管路进行分区供水。 |
| 3 | 供水管路为密闭循环无死腔设计，配有流量计、回水压力表及压力调节阀、取样口。 |
| 4 | 为避免科室二次施工，管路布设需满足全部中心共99台血透机所需并在水处理安装同时布设完成，管路为耐高温满足热消毒的PEX材质，且需预留99个血透设备与水处理管路的接口，所需额外管路请含在水处理系统中一并报价（提供承诺函）。 |
| 5 | 99 套给排水接口，选用 316L 不锈钢，无手阀式快速插拔，断开时自动断水。 |
| 四 | 系统要求 |
| 1 | 具有自动化学消毒功能，化学消毒后能全自动冲洗干净所有消毒液，保证冲洗后无任何化学消毒液的残留。（请提供说明书或检测说明） |
| 2 | 报警功能：纯水电导度，缺水，泄漏，纯水温度异常均引起发生报警。（请提供说明书或检测说明） |
| 3 | 具备反渗主机和管道的泄漏监测及报警，设置报警信号，并自动停机， 防止透析室发生跑水情况。（请提供说明书或检测说明） |
| 4 | 产水水质必须符合并达到最新的透析用水国家行业标准 YY0572-2015 版血液 透析水质标准。 |
| 五 | 其他 |
| 1 | 投标人须提供一台进口品牌体重秤配套使用，且要求体重秤： - 称重最大称量≥300Kg,且检定分度值为200g. - 有折叠座椅，三侧有固定扶手，可移动一体化脚轮，称重平面有防滑橡胶设计。 - 内置RS232数据转换器，且自带RS232转换线。 - 具备《计量器具型式批准证书》，CE认证 |