院内自行采购

竞争性谈判文件

项目名称：皖西卫生职业学院附属医院中医科康复设备项目

项目编号：WL2023-H017

采购时间：2023年04月

目  录

一、谈判公告

二、投标人须知前附表

三、供应商资格

四、投标人必须提交的投标文件内容

五、谈判程序及评审方式

六、投标人报价须知

七、投标文件构成

八、签订合同

九、澄清及变更

十、其它

附件一

附件二

附件三

附件四

...........

一、谈判公告

皖西卫生职业学院附属医院中医科康复设备项目

竞争性谈判公告

皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）就所需项目进行竞争性谈判采购，欢迎具备条件的投标供应商参加谈判。

一、采购项目名称及内容

1、项目名称：皖西卫生职业学院附属医院中医科康复设备项目

2、项目编号：WL2023-H017

3、项目类型：货物类

4、资金来源：自筹资金

5、项目预算：10万元

二、供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：具有有效的《医疗器械经营许可证》；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、本项目不接受联合体谈判

三、谈判文件及采购需求获取办法

1、谈判文件获取方式：从公告附件自行下载；

2、谈判文件获取时间：自公告发布之日起至响应文件提交截止时间止。

四、谈判时间及地点

1、响应文件递交截止时间：2023年04月26日15点 00 分（北京时间）

2、响应文件递交方式：现场递交。

3、响应文件递交地址：皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）原行政办公楼（一号楼正后方）三楼会议室；

4、注意事项：如未按要求提交响应文件或谈判时间截止后递交的文件均不予接收。造成不予接收的情况由投标供应商自行负责，采购人及采购代理机构不予承担责任。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

谈判结束后，谈判小组将现场告知并要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。在接到二轮报价通知后，供应商必须在规定的时间内（原则上不超过15分钟）将自己在谈判中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或授权委托人签字盖章后，以纸质形式提交，采购代理机构现场向谈判小组、采购人及监督部门公布。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

名称：皖西卫生职业学院附属医院

地址：安徽省六安市磨子谭路73号

联系方式：0564-3300160

联系人：陈老师

皖西卫生职业学院附属医院

2023年04月21日

# 附件：中医科康复设备竞争性谈判文件

# 二、投标人须知前附表

| 投标人须知前附表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 皖西卫生职业学院附属医院中医科康复设备 |
| 2 | 项目编号 | WL2023-H017 |
| 3 | 包别划分 | 无 |
| 4 | 项目类型 | 货物类 |
| 5 | 项目预算 | 10万元 |
| 6 | 质保期 | 至少一年 |
| 7 | 勘察现场 | 如有需要请各投标人联系我院相关科室自行勘踏 |
| 8 | 付款方式 | 项目验收合格后付合同总价的100%。 |
| 9 | 投标文件递交及谈判地点 | 响应文件递交地址：皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）原行政办公楼（一号楼正后方）三楼会议室；报价文件递交截止时间：2023年04月26日15:00 |
| 10 | 标书要求 | 正本一份副本两份，胶装成册，密封提交。 |
| 11 | 接收报价文件日期 | 自谈判公告发布之日起至报价文件递交截止时间止，逾期递交的报价文件或不符合规定的报价文件恕不接受。 |
| 12 | 投标保证金 | 无 |
| 13 | 中标服务费 | 无 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 合同签订期限 | 中标通知书发出后30日内 |
| 16 | 联系人 | 物流管理部 陈老师 电话：0564-3300160 |

## 三、供应商资格条件：

以竞争性谈判公告要求为准。

四、投标人必须提交的投标文件内容：

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、投标授权书；

4、响应情况表；

5、相关服务承诺函；

6、谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和证明资料。

## 五、谈判程序及评审方式

1、谈判小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且有效最低价的原则推荐出成交供应商。如果最后一轮报价出现多家供应商报价相同时，谈判小组将采取抽签的方式确定成交候选人。

2、谈判人员是按规定组成的三人或三人以上单数的谈判小组。

3、在掌握了供应商的基本情况后，谈判小组将按投标现场签到顺序，与供应商分别进行谈判。

4、谈判是分别单独进行的。供应商不得与其他参与谈判的供应商相互串通；谈判小组也不得将与某一供应商的谈判情况向其他供应商及其关系人透露。

5、谈判采用一轮谈判、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判，由谈判小组视情况而定。

6、谈判结束后，谈判小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。

7、供应商必须在规定的时间内将自己在谈判中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或被授权代表签字后，以书面的方式提交给谈判小组。

8、谈判时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮谈判仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

（3）经过谈判，供应商所提供的货物服务仍无法满足谈判文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

9、若废标条款符合第一款情形，且该次谈判为重新组织谈判的，经现场谈判小组决定后可继续进行。

10、重新组织谈判，将通过皖西卫生职业学院附属医院官网进行公告。

六、投标人报价须知：

1、响应报价应含有所投货物或服务的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

2、该项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受。投标文件请胶装密封,不接受散件或活页标书，不接受不清晰的投标文件。

3、原则上超过最高限价的投标报价为无效投标。提交响应的货物或服务必须符合国家有关方面规定的标准，并满足谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所投产品或服务请注明生产单位、国别、技术规格（型号）、服务内容，并附产品彩页。

4、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与我院联系，我院将尽快予以答复。

6、*备注:提供本次招标产品所有相关配套设备及日常使用的相关耗材清单，确保设备正常运转。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价,供以后补充采购、维修等使用。在中标后如发现有漏报、瞒报等情况，一律作退货处理。使用过程中若有更换品种等情况，价格不得超出合同价,如未说明一律视为免费配套安装与使用。

七、投标文件构成：

1、投标文件应认真编写，标明页码，胶装成册。

2、供应商应提供壹份正本两份副本投标文件。

3、请在投标密封袋上注明：投标项目名称、编号、供应商名称、联系方式。

八、签订合同：

1、成交侯选人在“皖西卫生职业学院附属医院”网站公示且无异议后，由皖西卫生职业学院附属医院物流管理部通知成交候选人，发出中标通知书。

2、成交人接到通知后，应按规定的时间、地点与我院签订成交合同。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织谈判。

九、澄清及变更：

谈判公告及谈判文件如有澄清或变更，我院将在规定时间内以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

十：附件：

附件一：采购需求    附件二：投标报价书    附件三：分项报价表  附件四：投标授权书    附件五：参数响应对

## 附件一：采购需求

电动起立床  数量：1套   预算：2万元

技术参数：

1.手持控制器调节床体角度；

2.具有电机和支撑气弹簧双重保护，安全稳定；

3.高品质万向轮，便于转移至病房使用；

4.优质直线推杆，质量稳定，噪音低；

5.电源电压AC220V±10% 、电源频率50Hz±2％；

6.输入功率120VA；

7.电机最大翻转推力8000N，起立倾角：0°～85°。

8.直立位扶手板高度调节范围：800～1500mm，允差±50mm；

9.扶手板到床板的垂直距离：0～200mm，最大距离是允差±40mm；

★10.脚踏板背屈：0°～25°、跖屈0°～30°，允差±5°；

★11.脚踏板内翻：0°～40°、外翻0°～30°，允差±5°；

12.床垫尺寸：1900*630mm，允差±50mm；

13.床体尺寸：1825mm*770mm*450mm（最低位置，含床垫），允差±50mm；

14.床板安全工作载荷：1700N；

15.升降架安全工作载荷：2200N；

★16.提供ISO9001、ISO13485质量管理体系认证证书，ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书。

★17.提供医疗器械产品注册证

★18.保障设备售后服务质量和及时性，提供原厂在安徽设立的售后服务场地备案凭证，并提供场地照片。

电子灸治疗仪  数量：2台  预算：1万元

一、技术要求

1、治疗温度：治疗仪出口温度为50ºC～60ºC可调，温度误差±3，治疗出口温度上限应不大于60ºC。

2、定时功能：治疗仪应有定时装置，范围应在1min～60min，定时允差为±5%。

★3、工作噪声：治疗仪工作状态下的噪声不大于60dB（A）。

4、其他功能

a)应具有手动停止输出的功能；

b)治疗仪在断电再恢复时，不应有任何输出；

c)治疗仪输出时，应有指示功能。

d)治疗仪有恒温超温保护装置，当设定出风口温度为60ºC时，超过60ºC报警值超温保护装置启动，应能切断输出切断输出，并且出风口温度应不高于60ºC。

5、治疗面积尺寸：加热面积应不小于250cm²，允差为±5%。

- 6、外观表面平整光洁、色彩均匀、无明显伤痕，文字标志清晰，操作机构灵活，紧固件无松动。

- 7、连续工作时间：治疗仪连续工作时间应≥60min。

- 技术参数

- 1、工作温度：0℃～+40℃

- 2、额定电压AC220V    频率：50Hz

- 3、额定输入功率：400VA

- ★4、具有三维立体灯头旋转方向（响应文件中提供第三方有权检测机构出具的检测报告或技术白皮书或产品彩页或说明书证明）

- ★5、防倾倒设置，倾倒自动断电

- ★6、外壳采用ABS环保阻燃材料。强度高、韧性好耐腐蚀、耐高温的高分子材料。（响应文件中提供第三方有权检测机构出具的检测报告或技术白皮书或产品彩页或说明书证明）

- ★7、支架使用双层液压气杆，全程使用304不锈钢螺丝固定，可180度折叠。（响应文件中提供第三方有权检测机构出具的检测报告或技术白皮书或产品彩页或说明书证明）

- ★8、底座采用1.6寸万象轮，精密滚珠轴承，静音耐磨，带双路刹车。

- 9、外观表面平整光洁、色彩均匀、无明显伤痕，文字标志清晰，操作机构灵活，紧固件无松动。

肢体运动康复器  数量：1套  预算：7万元

技术参数 ：

1、产品组成：由中央控制系统平板电脑、上肢驱动结构，下肢驱动结构，脉搏血氧数据接口组成。

2、治疗模式：主被动模式，训练在主动、助动及被动三种方式下运行，依患者肌力自动调整，无缝切换。

3、主要功能：设备传动机构作为动力驱动系统的载体以圆周运动模式对患者上肢或下肢进行功能训练。

4、治疗小结：每次训练结束，会小结本次训练的里程数，做功，主动运动时间，被动运动时间，痉挛次数等。

5、肢体运动康复器技术性能：

5.1、电机转速：5~60r/min可调；

5.2、助力扭矩：上肢1~10Nm可调；下肢1~20Nm可调。

5.3、阻力扭矩：0~20Nm可调。

★6、根据科室需要可选配具有脉搏血氧监测及保护功能：肢体康复器具有可接收脉搏血氧仪设备数据的接口，当康复器接收到的血氧或脉搏数据超出当前预置血氧或脉搏限值20s内康复器停止工作。

★7、根据科室需要可选配FES升级包（升级为同款型的FES产品）。升级产品让患者更好的进行主动积极的治疗。

★8、设备软件具有自主知识产权的软件著作权，保障仪器软件的先进性。（需提供相关证明文件）

9、三种阻力控制模式：自动，手动，自动+手动。

★10、不小于10寸的平板电脑显示控制（需提供相关证明文件）

11、情景互动：配合机车游戏动画，实时显示左右平衡状态。

12、对称性监测：康复器提供肌力对称性信息，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据。

★13、两种痉挛保护动作：患者发生痉挛时，可选择停止和反向运转两种保护动作。（响应文件中提供第三方有权检测机构出具的检测报告或技术白皮书或产品彩页或说明书证明）

14、四大安全功能：手动急停，痉挛保护，脉搏监测停机，血氧检测停机

15、患者病例信息，治疗参数，治疗记录存储并支持导出。

★16、具有轮椅固定装置：可固定患者座椅或轮椅的位置，保证患者治疗过程中，座椅或轮椅不会后退，移位。（提供设备实物图佐证材料）

★17、多折段可调式屏幕支架：屏幕和患者的距离，屏幕的旋转角度，倾斜角度均可调，能根据不同的使用人群，调节出最舒适的观看角度。（响应文件中提供第三方有权检测机构出具的检测报告或技术白皮书或产品彩页或说明书证明）

18、痉挛保护等级可调：可根据患者自身功能情况，调整痉挛保护等级。

19、三阶段四期：治疗分为预热阶段，积极治疗阶段，消极治疗阶段三大阶段，预热期，积极治疗期，消极治疗期，冷却期四个治疗时期，实现训练过程的循序渐进，保证训练安全有效。

20、智能语音提醒与互动：通过语音督促并鼓励患者主动参与，减轻治疗师工作强度，需提供证明材料佐证；

21、根据科室需要可选配具有肌电生物反馈功能的智能主被动康复器。

★22、提供ISO9001、ISO13485质量管理体系认证证书，ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书。

★23、保障设备售后服务质量和及时性，提供原厂在安徽设立的售后服务场地备案凭证，并提供场地照片。

## 附件二

投标报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 |  |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应服务内容及周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

## 附件三

分项报价表

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |

备注：合计金额不能超过预算金额。

附件四

投标授权委托书

致：皖西卫生职业学院附属医院

本授权书声明：                （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就                项目（项目编号：                   ）投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：

服务承诺

投标人可自行制作格式