双通道微量注射泵、无创呼吸机、心电监护仪采购项目

询价采购文件

项目名称：皖西卫生职业学院附属医院双通道微量注射泵、无创呼吸机、心电监护仪采购项目

项目编号：LARX-20240104

采 购 人：皖西卫生职业学院附属医院

采购代理机构：六安市瑞新项目管理有限公司

采购时间：2024年1月

目录

询价采购公告	3

一、供应商须知	6

（一）须知前附表	6

（二）供应商资格	8

（三）供应商必须提交的响应文件内容	8

（四）投标保证金	8

（五）响应文件的提交	8

（六）询价程序及评审方式	8

（七）投标人报价须知	9

（八）合同的签订	10

（九）澄清及变更	11

二、采购合同（甲乙双方可自行拟定）	12

三、采购需求	13

四、响应文件格式	14

响应文件资料清单	14

附件一开标一览表	17

附件二供应商基本信息	17

附件三投标授权书	17

附件四投标函	18

附件五无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函	19

附件六响应情况表	21

附件七相关服务承诺函	21

附件八询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料	25

皖西卫生职业学院附属医院双通道微量注射泵、无创呼吸机、心电监护仪采购项目询价公告

皖西卫生职业学院附属医院双通道微量注射泵、无创呼吸机、心电监护仪采购项目的潜在供应商应在皖西卫生职业学院附属医院官网（http://www.laey.net/cn/list_2969.aspx）查看询价采购公告，并在皖西卫生职业学院附属医院官网下载询价文件，于2024年1月26日10点 00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：LARX-20240104

2、项目名称：皖西卫生职业学院附属医院双通道微量注射泵、无创呼吸机、心电监护仪采购项目

3、项目类型：货物类

4、采购方式：询价

5、资金来源：自筹资金

6、预算金额：29.15万元

7、最高限价：29.15万元，响应报价不得高于此限价；

8、采购需求：具体采购需求详见询价文件。

9、合同履行期限：2年。

10、本项目不接受联合体谈判。

- 二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商应具有所投产品对应的且有效的“医疗器械生产许可证”或“医疗器械生产备案凭证” 或“医疗器械经营许可证”。

（2）供应商所投产品若纳入中华人民共和国医疗器械注册管理的，供应商应提供所投标产品相应有效的注册证（含附页、附件）或备案证；进口产品须提供投标产品相应有效的进口注册证（含附页、附件）；

4.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、获取采购文件

1、皖西卫生职业学院附属医院双通道微量注射泵、无创呼吸机、心电监护仪采购项目的潜在投标人应在皖西卫生职业学院附属医院官网（http://www.laey.net/cn/list_2969.aspx）查看询价公告并获取询价文件，于2024年1月26日10点00 分（北京时间）前递交响应文件。

2、询价文件每套售价：0元/份。

- 四、响应文件递交

1、响应文件递交截止时间： 2024 年 01 月26 日 10 点 00 分（北京时间）

2、响应文件递交方式：本项目采取不见面开标方式进行开标，各投标供应商须在谈判截止时间前将纸质版本响应文件密封完整后邮寄至采购人处，响应文件中必须留有准确的联系方式。

3、邮寄地址：六安市裕安区磨子潭路73号皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）原行政办公楼（一号楼正后方）三楼西物流管理部（三）室；收件人：陈老师，0564-3300160。

4、注意事项：供应商应同时充分考虑快递邮寄在途、快递派送等时间，如未按要求提交响应文件或谈判时间截止后递交的文件均不予接收。造成不予接收的情况由投标供应商自行负责，采购人及采购代理机构不予承担责任。

五、公告期限

自本公告发布之日起至响应文件递交截止时间止。

- 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：皖西卫生职业学院附属医院

地址：安徽省六安市磨子谭路73号

联系方式：0564-3300160

联系人：陈老师

2、采购代理机构信息

名 称：六安市瑞新项目管理有限公司

地　址：六安市皖西路健康苑小区10幢203商铺

联系方式：0564-53809293

项目联系人：李工

电　   话：0564-53809293

皖西卫生职业学院附属医院

六安市瑞新项目管理有限公司

2024年01月22日

## 一、供应商须知

### （一）须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 皖西卫生职业学院附属医院 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：六安市瑞新项目管理有限公司 地址：六安市皖西路健康苑小区10幢203商铺 |
| 3 | 询价有效期 | 投标截止日后30天 |
| 4 | 项目类型 | 货物类 |
| 5 | 项目名称 | 皖西卫生职业学院附属医院双通道微量注射泵、无创呼吸机、心电监护仪采购项目 |
| 6 | 项目编号 | LARX-20240104 |
| 7 | 付款方式 | 付款方式：合同签订后按照实际使用量结算，货到现场完成供货及安装并经验收合格后付清。（供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与询价文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效） |
| 8 | 质保期 | 双通道微量注射泵质保5年；无创呼吸机质保2年；心电监护仪质保 2年。 |
| 9 | 中标服务费 | 本项目约定由成交单位在领取成交通知书前向代理机构支付代理服务费；代理服务费参照计价格〔2002〕1980号的60%计取（不足3000元，按3000元计取），以上费用在成交通知书发出之前由成交供应商支付。 供应商在报价时应充分考虑此项费用并包含在投标报价的单价、合价与总价中，不单独报价由成交方承担。 |
| 10 | 质疑与答疑 | 供应商如果对采购文件内容有相关疑问，可以通过电话或书面形式向采购人（采购代理机构）提出（疑问文件以文档形式提供，如WORD文档等）。 |
| 11 | 响应文件份数及要求 | - 份数：一正三副 2、封套上要求写明： 招标人名称： 招标人地址： (项目名称) 响应文件 （项目编号： ） 在 年 月 日 时 分前不得拆封 供应商名称（盖单位公章）： 供应商地址： |
| 12 | 递交响应文件注意事项 | 1、响应文件必须在响应截止时间前在现场纸质递交。 2、供应商应在响应文件密封袋中提供电子版响应文件（U盘或光盘） |
| 13 | 备注一 | 1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商： （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； （2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的； （3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 2、不良信用记录查询渠道如下： （1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （2）企业经营异常名录：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （3）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （4）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn） 3、投标时，供应商应当查询上述记录后，如实提供无不良信用记录声明并加盖供应商公章。如有虚假，采购人将取消其成交资格并上报相关监督管理部门按有关规定处理。 |
| 14 | 备注二 | 特别提醒：供应商参与投标，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报相关监管部门严肃查处。 |

## （二）供应商资格条件：

以询价采购公告要求为准。

- 供应商必须提交的响应文件内容

- 1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、投标授权书；

4、响应情况表；

5、相关服务承诺函；

6、询价采购文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和证明资料。

（四）投标保证金

本项目无需递交询价保证金

### （五）响应文件的提交

1、响应文件的密封和标记

1.1响应文件应装订成册并封装，并在密封袋上标注项目名称、项目编号、供应商名称、密封口处须有法定代表人或授权委托人签字（或加盖印章）。

1.2如果未按规定封装或加写标记，代理单位将不承担响应文件错放或提前开封的责任，且响应文件给予退回。

2、响应文件的提交

2.1供应商应在响应文件提交截止时间之前，截止开标时间止不接收任何响应文件。

2.2供应商应当在询价文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封邮寄至询价地点。

## （六）询价程序及评审方式

1、询价小组将遵循公平、公正的原则，对供应商提交的投标报价进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且有效最低价的原则推荐出成交供应商。如果报价出现多家供应商报价相同时，询价小组将采取抽签的方式确定成交候选人。

2、询价小组是按规定组成的三人或三人以上单数的评审小组。

3、评审时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过预算金额的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）其他经询价小组一致认定应予废标情形的。

4、若废标条款符合第一款情形，且该次询价为重新组织询价的，经现场询价小组决定后可继续进行。

5、重新组织询价，将通过皖西卫生职业学院附属医院官网进行公告。

(七）投标人报价须知

1、响应报价应含有所投货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

2、该项目包别可任意投标，但每个包别只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受。投标文件请胶装密封,不接受散件或活页标书，不接受不清晰的投标文件。

3、原则上超过最高限价的投标报价为无效投标。提交响应的货物必须符合国家有关方面规定的标准，并满足询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所投产品请注明生产单位、国别、技术规格（型号）、服务内容，并附产品彩页。

4、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与我院联系，我院将尽快予以答复。

6、*备注:提供本次招标产品所有相关配套设备及日常使用的相关耗材清单，确保设备正常运转。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价,供以后补充采购、维修等使用。在中标后如发现有漏报、瞒报等情况，一律作退货处理。使用过程中若有更换品种等情况，价格不得超出合同价,如未说明一律视为免费配套安装与使用。

### （八）合同的签订

1、成交侯选人在“皖西卫生职业学院附属医院”网站公示且无异议后，由皖西卫生职业学院附属医院物流管理部通知成交候选人，发出中标通知书。

2、成交供应商在中标通知书发出后30日内与采购单位签订合同。应按规定的时间、地点与我院签订成交合同。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织询价。

4、中标人（成交供应商）无正当理由不与招标人订立合同的处罚依据：

（1）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：……

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；……

（2）、《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……

（3）《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）

第二十条……

有下列情形之一的，保证金不予退还：……

（三）除因不可抗力或询价文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；……

（4）第五十四条成交供应商有下列情形之一的，责令限期整改，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：……

（二）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；……

（九）澄清及变更

### 询价公告及询价文件如有澄清或变更，我院将在规定时间内以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

### 二、采购合同

（甲乙双方可自行拟定）

- 采购需求

第一包：双通道微量注射泵        项目预算：9.6万

一、 货物需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双通道微量注射泵（一体机） | 20套 |
| 2 | 双通道微量注射泵（可拆卸组合式） | 4套 |

总体要求：

1、招标人有权对“货物需求一览表”中规定的货物数量予以适当增加或减少，与中标人的货款结算以实际的采购数量为准。

★2、所投产品原厂质保五年。

技术规格及要求：

（一）双通道微量注射泵（一体机）技术参数

1、自动识别5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml普通已注册注射器，支持自定义两种品牌注射器。

★2、非触摸全彩双屏显示，双通道一体机，各通道可独立操作。

★3、流速范围

5mL注射器：0.1 mL/h～ 100mL/h；

10mL注射器：0.1 mL/h ～400mL/h；

20mL注射器：0.1 mL/h ～700mL/h；

30mL 注射器：0.1 mL/h ～1000mL/h；

50mL/60mL 注射器：0.1 mL/h ～2000mL/h

流速范围最小可按 0.1mL/h 变化，A、B通道的参数可以单独设定。

4、流速误差≤±2%。

5、预置量范围：0.1mL～9999.9mL 使用键盘输入最小可按 0.1mL变化。

6、丸剂量注射速度：

5mL注射器：100mL/h ；

10mL注射器：100 mL/h ～400mL/h ；

20ml注射器：100 mL/h ～700mL/h ；

30mL注射器：100 mL/h ～1000mL/h ；

50mL/60mL 注射器：100 mL/h ～2000mL/h

除 5ml 注射器不可变外，其他规格注射器丸剂量注射速度使用键盘输入最小可按 1mL/h变化。

丸剂量范围：1mL～20mL最小可按 0.1mL 变化；丸剂量误差：≤±2%。

★7、快排功能：

5mL 注射器： 100mL/h；

10mL 注射器：100 mL/h ～400mL/h ；

20ml 注射器：100 mL/h ～700mL/h；

30mL 注射器：100 mL/h ～1000mL/h ；

50mL/60mL 注射器：100 mL/h ～2000mL/h

快排功能最小可按 1mL/h 变化。

8、阻塞档位：阻塞档位有高、中、低三档可调整，对应的产生阻塞报警压力范围为：低：0.05MPa ± 0.02MPa； 中：0.09MPa ± 0.02MPa；高：0.13MPa ± 0.02MPa。

9、保持静脉开放（KVO）速度：速度范围：0.1mL/h～5.0mL/h，输入最小可按 0.1mL/h 变化;KVO 流速误差≤±2%。

10、声光报警：高亮报警灯柱，支持10类报警：阻塞报警、将近完成报警、操作遗忘报警、注射脱落报警、注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警、电机异常报警、安装错误报警、交流掉电报警。

★11、操作设置：采用数字键盘功能设计，操作简便、直观。

12、工作模式：速度模式、药量时间、体重模式、间歇模式、微量模式、 级联设置。

13、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

14、其他功能：注射器自动识别、交直流自动切换、累计量显示、阻塞压力释放功能、静音功能、速度超范围控制、动态压力显示、残留提示、记忆功能、通道休眠功能、历史记录功能、报警音量多级可调、夜间模式/省电模式、防虹吸功能、开机自检功能、键盘锁功能等

15、内部电池充电完成后，注射泵以 5mL/h 的速度进行注射：单通道可连续工作不小于于8小时，双通道可连续工作不小于 5 小时。

16、售后服务：提供原厂五年质保，每年对所供货物有相应的维修、巡检计划，5年内免费提供软件及硬件升级。要求提供维修服务的通知后在半小时内响应，8小时内到达现场处理，48小时内修复，48小时内仍无法修复的须提供备用设备。

★17、每台机器配置原厂移动支架一个。

（二）双通道微量注射泵（可拆卸组合式）

★1、注射器规格：可自动识别5 mL 、10mL、20mL、30mL、50mL的注射器，

内置29种注射器品牌，自定义一种，满足多科室需要

2、输注量范围：0ml～9999ml，＜1000ml以0.1ml步进，＞10001ml以1ml步进

流速范围：

5ml注射器： 0.1 mL/h～100mL/h；

10mL注射器：0.1 mL/h～300mL/h；

20mL注射器：0.1 mL/h～600mL/h；

30mL注射器：0.1 mL/h～900mL/h；

50mL注射器：0.1 mL/h～1300mL/h，

可按0.1mL/h递增或递减

4、流速误差：±2%

5、快速输注：

5ml注射器：100 ml/h；

10ml注射器:100 ml/h ~300ml/h；

20ml注射器:100 ml/h ~600 ml/h；

30ml注射器:100 ml/h ~900 ml/h；

50/60ml注射器:100 ml/h ~1300 ml/h；

6、注射模式：简易模式、速度模式、时间容量模式、体重模式

7、运行界面显示：速度、累积量、注射器规格和品牌、运行状态、剩余时间、预制量、阻塞等级

★8、丸剂量范围：1ml-20ml 可设

9、保持静脉开放（KVO）速度：0.1-1ml/h，速度可调

10、报警功能：外接电源掉电报警、电量不足报警、电机异常、电池耗尽、备用电池欠压报警、注射泵管道阻塞报警、接近注射完成报警、注射器脱落报警、注射完成报警、速度异常、操作遗忘、安装错误

11、其他功能：自检功能、快速输注、交直流自动切换、时间输注、注射器自动识别功能等。

★12、各个通道可拆可分，双通道泵可拆分为两台单通道泵，并自带卡槽，可任意组合成四通道组合泵，电源一体输出。

★13、每两套双通道泵配置一个原厂专用组合大支架，配置要求：统一电源输出，设有漏电保护开关，确保供电安全；可按要求调整摆放高度，并且预留输液泵或监护仪安装位置，方便输注设备摆放，可最多放置6个拆分式单通道泵（即三套双通道泵）

14、内置电池工作时间：电池充足电的情况下，5ml/h注射流速，可连续工作约5小时。

15、售后服务：提供原厂五年质保，每年对所供货物有相应的维修、巡检计划，5年内免费提供软件及硬件升级。要求提供维修服务的通知后在半小时内响应，8小时内到达现场处理，48小时内修复，48小时内仍无法修复的须提供备用设备。

## 第二包：无创呼吸机        项目预算：9.8万（2台）

一、技术参数及要求

- 屏幕：防误触彩色液晶屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，同屏显示设置参数、监测参数，旋钮操控，无需触屏。支持1键旋钮、4按键操纵全功能。

- 通气模式：持续气道正压通气模式（CPAP模式）、自主模式（S模式）、时控模式（T模式）、自主/时控模式（S/T模式）、压力控制模式（PC模式）。

- ★具备氧浓度调节功能，机器内置控氧模块，无需外接空氧混合阀或流量计。机器可自动精确控制氧浓度，保持氧浓度的稳定。氧浓度设置范围值：21%-100%，调节精度为1%。

- 氧浓度监测无需使用氧电池等耗材。

- 具备容量保证功能。

- ★目标潮气量设置范围值：20ml~2500ml。

- 最大流速可达210L/min，具备自动漏气补偿功能，补偿能力可达90L/min。

- ★机器需具备数据无线传输功能，可无线实时传输各项治疗数据至云服务器。可提供配套的呼吸机远程医疗服务平台系统，可对机器的各项治疗数据进行远程无线实时监测和管理。提供软件著作权证书复印件。

- 具备自动灵敏度技术和手动灵敏度可调。

- 触发、撤换灵敏度3档可调。

- ★具备触发窗锁定功能，可选择“关闭”或“0.3-1.5S”。

- 具备吸气时间窗设置功能，自主呼吸最长吸气时间（Timax）0.2~4.0秒，自主呼吸最短吸气时间0.2S~ Timax。

- 外接测压软管，可采集面罩端压力。

- 压力设置范围：

  - 吸气正压（IPAP）：4cmH2O~30cmH2O

  - 呼气正压（EPAP)：4cmH2O~25cmH2O

  - 持续正压（CPAP）：4cmH2O~20cmH2O

- 吸气时间设置范围：0.2秒~4.0秒。

- 后备呼吸频率设置范围：1BPM~60BPM。

- 爬坡时间设置范围：0-60分钟可调。

- 爬坡压力设置范围：CPAP模式下：4cmH2O -CPAP，其他模式下：4cmH2O~25cm H2O。

- 具备压力释放技术，舒适度三档可调。

- 升压档设置范围：1-6档可调。

- 治疗波形：同时显示压力、流量双波形，波形刻度范围可调。

- 屏幕亮度可调，可选择白天/黑夜。

- 可显示当前触发方式和自主触发率。

- 实时监测数据：氧浓度、氧源压力、压力值、每分钟通气量、呼吸频率、当前漏气量、当前潮气量、触发方式，具备治疗计时功能。

- 具备系统锁定功能，可快速锁定屏幕。

- 具备开机自检功能，可进行气道检测、压力检测、阀门检测、漏气检测。

- 报警功能：呼吸暂停报警、患者连接断开报警、低分钟通气量报警、低潮气量报警、断电报警、压力调节偏高、未供应氧气报警、氧气压力供应过高报警、氧气压力供应过低报警、压力管道脱落、涡轮故障报警、氧气压力传感器故障报警、空气流量传感器故障报警。

- 窒息报警设置范围值：0秒、10秒、20秒、30秒。

- 管路连接断开报警设置范围值：0秒、15秒、60秒。

- ★配备后备电池，后备电池工作时长≥8小时，交流电供电与电池供电可无缝切换

- 配备一体式移动台车，可搭载氧气瓶。

- 呼吸机整机（含电池，不含台车）重量≤6.5kg，方便手提移动。

- 采用无遮挡进气口设计，更换过滤棉避免交叉感染。

- 具备独立湿化器

## 说明：★为重要关键条款。

## 第三包：心电监护仪        项目预算：9.75万（13台）

一、技术参数及要求

带量说明：本项目为带量采购项目，预计采购数量为13台，招标人在授予采购时有权对货物数量予以适当增加或减少，与中标人的货款结算以实际的采购数量为准。

1.监护仪外形结构：

1.1、便携一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者

1.2、>10英寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示

1.3、整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

1.4、★安全规格：ECG,TEMP,SpO2,NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 , 提供机器接口防护等级丝印照片证明材料。

2.监测参数：

2.1、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温

2.2、★采用ECG多导同步分析专利技术，心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择

2.3、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析支持全类型病人，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能

2.4、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

2.5、提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。

2.6、血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况

2.7、采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性

2.8、通过国家III类注册，NIBP支持成人，小儿和新生儿病人群体监护，并提供注册证复印件证明材料

2.9、★无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式

2.10、★成人无创血压测量范围：收缩压 30~290mmHg，舒张压 20~250mmHg

2.11、★提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。

3.系统功能：

3.1、支持中/英文输入

3.2、具有三级声光报警，参数报警级别可调

3.3、具备报警集中设置功能

3.4、具备血液动力学、药物计算功能

3.5、支持>=1000小时趋势数据的存储与回顾功能

3.6、具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式

3.7、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

3.8、具备网络通信功能，实现中央站的集中监护

3.9、标配：一块高能锂电池，工作时间可达4小时；心电导联线；血氧主电缆；血氧探头；血氧袖带；挂墙固定架。

3.10、支持监护仪系统日志的向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求。

3.11、主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。

4.安全与认证：

4.1：投标型号为中国医学器械装备协会发布的优秀国产医疗产品目录中包括品牌和型号。

4.2：投标型号监护仪认证：通过国家三类注册，CE认证，FDA认证，提供证

备注:本次采购共分为三个包，潜在供应商可投任意一包，可兼投兼中。

- 四、响应文件格式

项目

响

应

文

件

第  包

供应商：

年  月  日

## 响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价单 |  |
| 二 | 供应商基本信息 |  |
| 三 | 投标授权书 |  |
| 四 | 投标函 |  |
| 五 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 六 | 响应情况表 |  |
| 七 | 相关服务承诺函 |  |
| 八 | 询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |

## 附件一

## （一）报价单

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 | 皖西卫生职业学院附属医院双通道微量注射泵、无创呼吸机、心电监护仪采购项目第（ ）包. |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标供应商盖章：

日  期：   年   月   日

（二）分包报价表

| 序号 | 分包名称 | 型号、品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标供应商盖章：

日  期：   年   月   日

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

## 附件二

## 供应商基本信息

（营业执照等相关企业证件）

## 附件三

## 投标授权书

致：_________________

本授权书声明：                （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         编号                项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）：

职    务：

联系手机：

固定电话：

附：法定代表人及授权委托人身份证复印件

供应商盖章：

日期：

## 附件四

## 投标函

致：XXX（采购人、采购代理机构名称）

1、根据项目编号：       号询价公告的内容，我方决定参加贵方组织的“                 ”项目的询价采购。我方授权         (姓名)代表我方___           （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照采购书规定的各项要求，向买方提供所需的货物服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于买方要求的日期内完成项目的施工、安装、调试，并交付买方验收、使用。

4、如我公司成交，我公司承诺愿意按询价文件规定缴纳履约保证金。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

供应商盖章：

日期：

## 附件五

## 无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3、公司被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；

4、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司已就上述不良信用行为按照询价文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商盖章：

日期：

## 附件六

## 响应情况表

| 按询价文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 询价文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 技术响应 |  |  |  |
| 2 | 付款响应 |  |  |  |
| 3 | 服务期响应 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |

注：提供的服务满足采购需求；付款及服务期等均应响应询价文件要求。

供应商盖章：

日期：   年  月  日

## 附件七

## 相关服务承诺函

(投标人可自行制作格式)

附件八

## 询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料