院内自行采购

询价采购文件

项目名称：皖西卫生职业学院附属医院康复设备一批项目

项目编号：WL2024-H007

采购时间：2024年3月

目  录

一、谈判公告

二、投标人须知前附表

三、供应商资格

四、投标人必须提交的投标文件内容

五、评审程序及评审方式

六、投标人报价须知

七、投标文件构成

八、签订合同

九、澄清及变更

十、其它

附件一

附件二

附件三

附件四

...........

一、询价公告

皖西卫生职业学院附属医院康复设备一批项目

询价采购公告

皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）就所需项目进行询价采购，欢迎具备条件的投标供应商参加询价。

一、采购项目名称及内容

1、项目名称：皖西卫生职业学院附属医院康复设备一批项目

2、项目编号：WL2024-H007

3、项目类型：货物类

4、资金来源：自有资金

5、项目预算：13.6万元

二、供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：具有有效的《医疗器械经营许可证》或对应的医疗器械经营备案凭证；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、本项目不接受联合体谈判

三、询价文件及采购需求获取办法：

1、询价文件获取方式：从公告附件自行下载；

2、询价文件获取时间：自公告发布之日起至响应文件提交截止时间止。

四、投标文件接收及截止时间：

1、投标文件应胶封装订（一正一副），投标密封袋上注明：投标项目名称、包号、投标单位、联系方式；

2、投标文件提交截止时间：2024年3月25日15:00；

3、投标文件提交或邮寄地点：六安市裕安区磨子潭路73号皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）原行政办公楼（一号楼正后方）三楼西物流管理部（三）室；收件人：陈老师，0564-3300160。

注：本项目采用不见面开标方式，非现场开标，投标人应在截止时间前将投标文件邮寄至指定地点（以签收时间为准）。

五、联系方式：

采购部门：物流管理部  0564-3300160  曾科长

归口部门：医学装备部  0564-3300620  方科长

附件：康复设备一批项目询价采购文件

# 二、投标人须知前附表

| 投标人须知前附表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 皖西卫生职业学院附属医院康复设备一批项目 |
| 2 | 项目编号 | WL2024-H007 |
| 3 | 包别划分 | 无 |
| 4 | 项目类型 | 货物类 |
| 5 | 项目预算 | 13.6万元 |
| 6 | 质保期 | 3年及以上 |
| 7 | 勘察现场 | 如有需要请各投标人联系我院相关科室自行勘踏 |
| 9 | 付款方式 | 项目验收合格后按合同付款 |
| 10 | 投标文件 递交地点及截止时间 | 六安市裕安区磨子潭路73号皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）原行政办公楼（一号楼正后方）三楼西物流管理部（三）室； 投标文件文件递交截止时间：2024年3月25日15：00 |
| 11 | 投标文件要求 | 一正一副，胶装成册，密封提交。 |
| 12 | 接收投标 文件日期 | 自询价采购公告发布之日起至投标文件递交截止时间止，逾期递交的投标文件或不符合规定的投标文件恕不接受。投标文件接收截止时间后投标人无需在现场。 |
| 13 | 投标保证金 | 无 |
| 14 | 中标服务费 | 无 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 合同签订期限 | 中标通知书发出后30日内 |
| 16 | 联系人 | 陈老师 电话：0564-3300160 |

## 三、供应商资格条件：

以询价采购公告要求为准。

四、投标人必须提交的投标文件内容：

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、投标授权书；

4、响应情况表；

5、相关服务承诺函；

6、询价采购文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和证明资料。

## 五、询价程序及评审方式

1、询价小组将遵循公平、公正的原则，对供应商提交的投标报价进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且有效最低价的原则推荐出成交供应商。如果报价出现多家供应商报价相同时，询价小组将采取抽签的方式确定成交候选人。

2、询价小组是按规定组成的三人或三人以上单数的评审小组。

3、评审时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过预算金额的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）其他经询价小组一致认定应予废标情形的。

9、若废标条款符合第一款情形，且该次询价为重新组织询价的，经现场询价小组决定后可继续进行。

10、重新组织询价，将通过皖西卫生职业学院附属医院官网进行公告。

六、投标人报价须知：

1、响应报价应含有所投货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

2、该项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受，即投标人有且只能报一次价格。投标文件请胶装密封,不接受散件或活页标书，不接受不清晰的投标文件。

3、原则上超过最高限价的投标报价为无效投标。提交响应的货物必须符合国家有关方面规定的标准，并满足谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所投产品请注明生产单位、国别、技术规格（型号）、服务内容，并附产品彩页。

4、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与我院联系，我院将尽快予以答复。

6、*备注:提供本次招标产品所有相关配套设备及日常使用的相关耗材清单，确保设备正常运转。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价,供以后补充采购、维修等使用。在中标后如发现有漏报、瞒报等情况，一律作退货处理。使用过程中若有更换品种等情况，价格不得超出合同价,如未说明一律视为免费配套安装与使用。

七、投标文件构成：

1、投标文件应认真编写，标明页码，胶装成册，活页或散装式标书视为无效投标。

2、供应商应提供壹份正本壹份副本投标文件。

3、请在投标密封袋上注明：投标项目名称、编号、包别、联系方式。

八、签订合同：

1、成交侯选人在“皖西卫生职业学院附属医院”网站公示且无异议后，由皖西卫生职业学院附属医院物流管理部通知成交候选人，发出中标通知书。

2、成交人接到通知后，应按规定的时间、地点与我院签订成交合同。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织谈判。

九、澄清及变更：

谈判公告及谈判文件如有澄清或变更，我院将在规定时间内以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

十：附件：

附件一：采购需求    附件二：投标报价书    附件三：分项报价表  附件四：投标授权书    附件五：参数响应对照表

附件一：采购需求

- 中频脉冲治疗仪：

- 预算：1万元   数量：2台

- 技术参数及要求：

电脑中频治疗仪技术参数及配置清单

1、输出电流强度：

——在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过以下的限值：频率≤1500Hz，为80mA(r.m.s)， 频率＞1500Hz为100mA(r.m.s)。

——输出电流调节方式：用按键递增、递减（100档，每档1mA）。

——最大输出电流：100mA±10％（负载500Ω）

——直流输出[使用离子导入时]：输出电压最大有效值≤40V。

★2、输出通道：四路，输出电流独立可调。

——四路同步电刺激、异步电刺激通道；

——四路同步（温热）电刺激、异步（温热）电刺激通道；

——两路离子导入通道；

——两路干扰电治疗通道

3、内置临床处方：99个专家处方。

4、工作频率：1kHz～12kHz，误差±10%。

5、调制频率范围：在0～150Hz范围内。

6、差频频率范围：在0～100Hz范围内。

7、调幅度：设有0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允差±5%。

8、动态节律：4s～10s。

9、差频变化周期：15s～30s。

10、基波频率及波形：方波，频率为1kHz～12kHz（对应脉冲宽度为500μs～42μs）。

★11、调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波以及它们的组合。

★12、具有一键保持功能，可以根据需要连续保持一种波形进行治疗，具有一键暂停功能，可随时暂停工作。

13、温热电极（温控）：37℃～45℃、高、中、低三档可调。

14、时间调节：

——默认处方时间：10min～40min，误差±10%。

——时间可调功能：1min～99min，步进1min，误差±10%。

15、电源条件：交流220V/频率50Hz

16、输入功率：≤150VA

17、工作环境：温度5℃～40℃，相对湿度≤80%，大气压力860hPa～1060 hPa。

18、外形尺寸：450mm╳320mm╳100mm(长╳宽╳高)，±10mm

19、标配新国标输出线和转换接头（可转换2.5接头）

20、体系认证：生产企业通过ISO9001:2015质量管理体系认证；

21、体系认证：生产企业通过ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证。

22、质保三年

配置清单：

| 序号 | 品名（内容） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 主机电源线 | 条 | 1 |
| 3 | 患者电缆（交流） | 条 | 4 |
| 4 | 患者电缆（直流） | 条 | 2 |
| 5 | 患者电缆（温热） | 条 | 2 |
| 6 | 绷带 | 条 | 2 |
| 7 | 绷带 | 条 | 2 |
| 8 | 绷带 | 条 | 2 |
| 9 | 温热电极板 | 套 | 1 |
| 10 | 常规电极板 | 套 | 1 |
|  | 常规电极板 |  |  |
|  | 常规电极板 |  |  |
|  | 常规电极板 |  |  |
|  | 常规电极板 |  |  |
| 11 | 使用说明书 | 份 | 1 |
| 12 | 保修卡、合格证 | 份 | 1 |
| 13 | 自粘电极 | 片 | 4 |
|  | 自粘电极 | 片 | 4 |
|  | 自粘电极 | 片 | 4 |

- 上下肢主被动训练仪：

- 预算：9.8万元   数量：2台

- 技术参数及要求：

上下肢主被动康复训练器技术参数及配置清单

适用范围：适用于对患者上肢和（或）下肢进行被动性和主动性训练。

技术参数：

- 上下肢型主被动康复训练器，双电机设计，可供患者进行上肢或下肢肢体运动功能训练。

- 上肢训练器高度可调节：0~150mm可调，满足不同身长患者选择最佳高度进行训练；

- 显示屏：8英寸液晶电容屏，旋转角度可自由调节及锁定，显示直观，操作简便；可显示运动状态、动画显示对称训练强度。

- ★不少于四种训练模式：包括主被动训练、助力训练、对称训练、等速训练四种训练模式可供选择，主动模式与被动模式可智能切换，满足临床不同治疗需求；

- 小腿支架长度可调：根据患者的小腿长，选择最佳固定位置，有效防止膝关节外倾

- 训练时间可调：1~120min可调，满足不同患者的训练时长的需求；

- 速度调节范围：被动运动中，运动速度5~60r/min可调；

- ★具备肌张力显示、痉挛识别及缓解、痉挛缓解速率可调等功能，痉挛识别灵敏度10级可调；

- 阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力0~24档可调；

- 训练方向转换：训练过程中，具备方向转换功能，满足不同方面的训练；

- 设备具有手动急停开关，触发后可停止设备所有电动产生的机械运动。

- 上肢训练工作臂可180°旋转，方便进行上肢或下肢训练；

- 训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据；

14. 设备具有手动急停开关，触发后可停止设备所有电动产生的机械运动。

15. 质保三年

配置清单:

| 设备名称 | 配置 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上下肢主被动康复训练器 | 标配 | 主机 | 1台 |
|  |  | 绑手带组件 | 2个 |
|  |  | 电源线 | 1条 |

- 电动起立床：

- 预算：2.8万元   数量：1台

- 技术参数及要求：

起立床技术参数及配置清单

技术参数：

1、设备采用电机缓慢起动和停止，让患者更舒适。

2、宽大的固定绑带极为舒适，适用于胸、腰和膝等部位的固定。

3、连续可调的扶手和桌板，方便不同身高的患者。

4、宽敞的床面，采用抗菌耐磨皮革，高阻燃性、抗菌、耐温、防划、高弹力海绵床面。

5、采用控制台来选择处方、治疗时间、音乐等，治疗过程中能够显示角度。

*6、角度自动增加，训练循序渐进。

7、治疗同步音乐，让病人放松心情治疗，具有20首音乐可选择播放

8、配置紧急停止开关

*9、系统处方：10个预制处方

10、床面规格：650*1850mm，±20mm。

*11、起立角度可调，范围：0°～80°。

*12、脚踏板活动角度：内翻0°～35°，外翻0°～35°，趾屈0°～15°，背屈0°～20°。

- 治疗时间：1～99分钟任意可调。

- 治疗结束后可自动报警。

15、床体负载：135kg。

16、电源输入：AC220V  50Hz，最大功率：150V。

17、质保三年

配置清单

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床体 | 1 | 台 |
| 2 | 电源线 | 1 | 条 |
| 3 | 急停开关 | 1 | 个 |
| 4 | 控制台 | 1 | 个 |
| 5 | 扶手 | 1 | 对 |
| 6 | 餐桌 | 1 | 个 |
| 7 | 五星把手 | 6 | 个 |
| 8 | 保险管 | 2 | 个 |
| 9 | 合格证 | 1 | 份 |
| 10 | 保修卡 | 1 | 份 |
| 11 | 装箱清单 | 1 | 份 |
| 12 | 产品说明书 | 1 | 份 |

- 附件二

投标报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 |  |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

附件三

分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 型号、品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

附件四

投标授权委托书

致：皖西卫生职业学院附属医院

本授权书声明：                （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就                项目（项目编号：                   ）投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字或盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：

## 附件五

## 技术参数响应情况表

| 序号 | 技术参数和性能指标 | 投标文件 |  | 偏离及影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应情况 | 证明文件页码 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

附件六

## 无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3、公司被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；

4、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司已就上述不良信用行为按照询价文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商盖章：

日期：

附件七

其他服务承诺

投标人可自行制作格式